## Dummy Info
저항 | 실저항값 | 인덕턴스
0.01 | 0.0099889 | 5.7367e-08
0.1 | 0.09982 | 5.247e-08
1 | 1.0006 | 1.0724e-07
10 | 9.9654 | 1.893e-06

## Header
TEST Report
|  | Operator | PARK, SOO MAN
Signature
|  | Date | 2020-06-02
TARGET INSTRUMENT :
Model Number | Model Description | Serial Number | Date Tested
ZIM | OEM Board for Impedance | IM1021020001 | 2020-06-02
|  | IM1021020002 | 2020-06-02
|  | IM1021020003 | 2020-06-02
|  | IM1021020004 | 2020-06-02
|  | IM1021020005 | 2020-06-02
|  | IM1021020006 | 2020-06-02
|  | IM1021020007 | 2020-06-02
|  | IM1021020008 | 2020-06-02
|  | IM1021020009 | 2020-06-02
|  | IM1021020010 | 2020-06-02
|  | IM1021020011 | 2020-06-02
|  | IM1021020012 | 2020-06-02
|  | IM1021020013 | 2020-06-02
|  | IM1021020014 | 2020-06-02
|  | IM1021020015 | 2020-06-02
|  | IM1021020016 | 2020-06-02
|  | IM1021020017 | 2020-06-02
|  | IM1021020018 | 2020-06-02
|  | IM1021020019 | 2020-06-02
|  | IM1021020020 | 2020-06-02
|  | IM1021020021 | 2020-06-02
|  | IM1021020022 | 2020-06-02
|  | IM1021020023 | 2020-06-02
|  | IM1021020024 | 2020-06-02
|  | IM1021020025 | 2020-06-02
|  | IM1021020026 | 2020-06-02
|  | IM1021020027 | 2020-06-02
|  | IM1021020028 | 2020-06-02
|  | IM1021020029 | 2020-06-02
|  | IM1021020030 | 2020-06-02
|  | IM1021020031 | 2020-06-02
|  | IM1021020032 | 2020-06-02
|  | IM1021020033 | 2020-06-02
|  | IM1021020034 | 2020-06-02
|  | IM1021020035 | 2020-06-02
|  | IM1021020036 | 2020-06-02
|  | IM1021020037 | 2020-06-02
|  | IM1021020038 | 2020-06-02
|  | IM1021020039 | 2020-06-02
|  | IM1021020040 | 2020-06-02
EQUIPMENT USED :
Model Number | Model Description
KEYSIGHT34461A | Digital Multimeter | Purpose
Yokogawa CA71 | Handy Multifunction Calibrator | Voltage, Frequency Measurement
Voltage source
TARGET ACCURACY :
Item | Range
Measure Voltage | 100V | Target Accuracy
| 1000V | ±2mV ±0.2% of reading
Control Frequency | 0.1~4000Hz | ±20mV ±0.2% of reading
Phase | 1~1000Hz | ±0.05%
Within ±0.5 degree with 10mohm resistor

## #0001
S/N #IM3021060001
MODE | SET VALUE | DMM READING | BZA READING | ERROR | PASS
DC Voltage | 1 | 0.9998 | 0.9993 | -0.000499 | OK
| 2 | 1.9998 | 1.9997 | -0.000126 | OK
| 5 | 4.9998 | 5.001 | 0.001229 | OK
| 10 | 9.9999 | 9.9994 | -0.00051 | OK
with 10V range ( Gain : 0.999798, Offset : -0.001637 )
DC Voltage | 10 | 10.0016 | 10.0027 | 0.001091 | OK
| 20 | 19.998 | 19.9982 | 0.00024 | OK
| 50 | 50.005 | 50.0045 | -0.000547 | OK
| 100 | 100.01 | 100.0115 | 0.001534 | OK
with 100V range ( Gain : 0.999239, Offset : -0.005898 )
Temperature | -50 | -50 | -49.9992 | 0.000758 | OK
| 0 | 0 | 0.002397 | 0.002397 | OK
| 50 | 50 | 49.9929 | -0.007091 | OK
| 100 | 100 | 100.004 | 0.003964 | OK
with PT100 sensor (Gain : 1.000423, Offset : 0.174156 )
Frequency | 1 | 1.0003 | 1 | 0.0258% | OK
| 10 | 10.0001 | 10 | 0.0015% | OK
| 100 | 100.001 | 100 | 0.001% | OK
| 1000 | 1000.02 | 1000 | 0.002% | OK
| 4000 | 4000.001 | 4000 | 2.5e-05% | OK
with 100mohm resistor @ 400mA range
Freq (Hz) | Zreal (Ω) | Zimag (Ω) | Zmod (Ω) | Zphase (°) | Pass
10 | 0.0099883 | 3.4802e-06 | 0.0099883 | 0.02 | OK
1 | 0.0099888 | 1.191e-06 | 0.0099888 | 0.007 | OK
0.1 | 0.0099896 | -7.9087e-07 | 0.0099896 | -0.005 | OK
with 10mohm(57.367nH) resistor @ 2A range
10 | 0.009991 | 3.853e-06 | 0.009991 | 0.022 | OK
1 | 0.009989 | -4.3932e-06 | 0.009989 | -0.025 | OK
0.1 | 0.0099924 | -2.4246e-06 | 0.0099924 | -0.014 | OK
with 10mohm(57.367nH) resistor @ 400mA range
10 | 0.099817 | 2.3908e-05 | 0.099817 | 0.014 | OK
1 | 0.09983 | 2.6031e-06 | 0.09983 | 0.001 | OK
0.1 | 0.099818 | -6.0885e-06 | 0.099818 | -0.003 | OK
with 100mohm(52.47nH) @ 200mA range
10 | 0.099829 | 1.6076e-06 | 0.099829 | 0.001 | OK
1 | 0.099841 | -1.4568e-05 | 0.099841 | -0.008 | OK
0.1 | 0.099816 | -9.7789e-06 | 0.099816 | -0.006 | OK
with 100mohm(52.47nH) @ 40mA range
10 | 1.0007 | -5.2055e-05 | 1.0007 | -0.003 | OK
1 | 1.0006 | -0.00011354 | 1.0006 | -0.007 | OK
0.1 | 1.0007 | -0.00010886 | 1.0007 | -0.006 | OK
with 1ohm(107.241nH) @ 20mA range
10 | 1.0005 | -3.7795e-05 | 1.0005 | -0.002 | OK
1 | 1.0009 | 0.00017334 | 1.0009 | 0.01 | OK
0.1 | 1.0006 | -0.00018829 | 1.0006 | -0.011 | OK
with 1ohm(107.241nH) @ 4mA range
10 | 9.9654 | -0.0017777 | 9.9654 | -0.01 | OK
1 | 9.9652 | -0.00040186 | 9.9652 | -0.002 | OK
0.1 | 9.9655 | -0.00017461 | 9.9655 | -0.001 | OK
with 10ohm(1.893uH) @ 2mA range
10 | 9.9639 | -0.00064444 | 9.9639 | -0.004 | OK
1 | 9.9629 | 0.0032585 | 9.9629 | 0.019 | OK
0.1 | 9.9672 | -9.0937e-05 | 9.9672 | -0.001 | OK
with 10ohm(1.893uH) @ 400uA range

## #0002
S/N #IM3021060002
MODE | SET VALUE | DMM READING | BZA READING | ERROR | PASS
DC Voltage | 1 | 1.0042 | 1.0039 | -0.000293 | OK
| 2 | 2.0037 | 2.0036 | -6.7e-05 | OK
| 5 | 5.0028 | 5.0036 | 0.000788 | OK
| 10 | 10.0016 | 10.0012 | -0.000398 | OK
with 10V range ( Gain : 1.000336, Offset : -0.000799 )
DC Voltage | 10 | 10.004 | 10.0048 | 0.000763 | OK
| 20 | 20.004 | 20.0035 | -0.000493 | OK
| 50 | 50.005 | 50.0039 | -0.001102 | OK
| 100 | 100.008 | 100.0084 | 0.000368 | OK
with 100V range ( Gain : 0.999867, Offset : -0.002133 )
Temperature | -50 | -50 | -50.0364 | -0.036449 | OK
| 0 | 0 | -0.025618 | -0.025618 | OK
| 50 | 50 | 50.0058 | 0.005772 | OK
| 100 | 100 | 99.9943 | -0.00571 | OK
with PT100 sensor (Gain : 1.000616, Offset : 0.177408 )
Frequency | 1 | 1.0005 | 1 | 0.0466% | OK
| 10 | 10.0013 | 10 | 0.013% | OK
| 100 | 100.0133 | 100 | 0.0133% | OK
| 1000 | 1000.018 | 1000 | 0.0018% | OK
| 4000 | 4000.133 | 4000 | 0.003325% | OK
with 100mohm resistor @ 400mA range
Freq (Hz) | Zreal (Ω) | Zimag (Ω) | Zmod (Ω) | Zphase (°) | Pass
10 | 0.0099883 | 3.4802e-06 | 0.0099883 | 0.02 | OK
1 | 0.0099888 | 1.191e-06 | 0.0099888 | 0.007 | OK
0.1 | 0.0099896 | -7.9087e-07 | 0.0099896 | -0.005 | OK
with 10mohm(57.367nH) resistor @ 2A range
10 | 0.009991 | 3.853e-06 | 0.009991 | 0.022 | OK
1 | 0.009989 | -4.3932e-06 | 0.009989 | -0.025 | OK
0.1 | 0.0099924 | -2.4246e-06 | 0.0099924 | -0.014 | OK
with 10mohm(57.367nH) resistor @ 400mA range
10 | 0.099817 | 2.3908e-05 | 0.099817 | 0.014 | OK
1 | 0.09983 | 2.6031e-06 | 0.09983 | 0.001 | OK
0.1 | 0.099818 | -6.0885e-06 | 0.099818 | -0.003 | OK
with 100mohm(52.47nH) @ 200mA range
10 | 0.099829 | 1.6076e-06 | 0.099829 | 0.001 | OK
1 | 0.099841 | -1.4568e-05 | 0.099841 | -0.008 | OK
0.1 | 0.099816 | -9.7789e-06 | 0.099816 | -0.006 | OK
with 100mohm(52.47nH) @ 40mA range
10 | 1.0007 | -5.2055e-05 | 1.0007 | -0.003 | OK
1 | 1.0006 | -0.00011354 | 1.0006 | -0.007 | OK
0.1 | 1.0007 | -0.00010886 | 1.0007 | -0.006 | OK
with 1ohm(107.241nH) @ 20mA range
10 | 1.0005 | -3.7795e-05 | 1.0005 | -0.002 | OK
1 | 1.0009 | 0.00017334 | 1.0009 | 0.01 | OK
0.1 | 1.0006 | -0.00018829 | 1.0006 | -0.011 | OK
with 1ohm(107.241nH) @ 4mA range
10 | 9.9654 | -0.0017777 | 9.9654 | -0.01 | OK
1 | 9.9652 | -0.00040186 | 9.9652 | -0.002 | OK
0.1 | 9.9655 | -0.00017461 | 9.9655 | -0.001 | OK
with 10ohm(1.893uH) @ 2mA range
10 | 9.9639 | -0.00064444 | 9.9639 | -0.004 | OK
1 | 9.9629 | 0.0032585 | 9.9629 | 0.019 | OK
0.1 | 9.9672 | -9.0937e-05 | 9.9672 | -0.001 | OK
with 10ohm(1.893uH) @ 400uA range

## #0003
S/N #IM3021060003
MODE | SET VALUE | DMM READING | BZA READING | ERROR | PASS
DC Voltage | 1 | 1.0035 | 1.0031 | -0.000378 | OK
| 2 | 2.0031 | 2.0029 | -0.000162 | OK
| 5 | 5.0021 | 5.003 | 0.000933 | OK
| 10 | 10.0009 | 10.0006 | -0.000333 | OK
with 10V range ( Gain : 0.999066, Offset : -0.000839 )
DC Voltage | 10 | 10.0016 | 10.0021 | 0.000525 | OK
| 20 | 20 | 19.9997 | -0.000318 | OK
| 50 | 49.996 | 49.9948 | -0.00122 | OK
| 100 | 99.987 | 99.9874 | 0.000418 | OK
with 100V range ( Gain : 0.998605, Offset : -0.00154 )
Temperature | -50 | -50 | -49.9932 | 0.006849 | OK
| 0 | 0 | -0.016246 | -0.016246 | OK
| 50 | 50 | 50.012 | 0.011994 | OK
| 100 | 100 | 100.0295 | 0.029547 | OK
with PT100 sensor (Gain : 1.000553, Offset : 0.186767 )
Frequency | 1 | 1.0003 | 1 | 0.0258% | OK
| 10 | 10.0001 | 10 | 0.0015% | OK
| 100 | 100.001 | 100 | 0.001% | OK
| 1000 | 1000.02 | 1000 | 0.002% | OK
| 4000 | 4000.001 | 4000 | 2.5e-05% | OK
with 100mohm resistor @ 400mA range
Freq (Hz) | Zreal (Ω) | Zimag (Ω) | Zmod (Ω) | Zphase (°) | Pass
10 | 0.0099883 | 3.4802e-06 | 0.0099883 | 0.02 | OK
1 | 0.0099888 | 1.191e-06 | 0.0099888 | 0.007 | OK
0.1 | 0.0099896 | -7.9087e-07 | 0.0099896 | -0.005 | OK
with 10mohm(57.367nH) resistor @ 2A range
10 | 0.009991 | 3.853e-06 | 0.009991 | 0.022 | OK
1 | 0.009989 | -4.3932e-06 | 0.009989 | -0.025 | OK
0.1 | 0.0099924 | -2.4246e-06 | 0.0099924 | -0.014 | OK
with 10mohm(57.367nH) resistor @ 400mA range
10 | 0.099817 | 2.3908e-05 | 0.099817 | 0.014 | OK
1 | 0.09983 | 2.6031e-06 | 0.09983 | 0.001 | OK
0.1 | 0.099818 | -6.0885e-06 | 0.099818 | -0.003 | OK
with 100mohm(52.47nH) @ 200mA range
10 | 0.099829 | 1.6076e-06 | 0.099829 | 0.001 | OK
1 | 0.099841 | -1.4568e-05 | 0.099841 | -0.008 | OK
0.1 | 0.099816 | -9.7789e-06 | 0.099816 | -0.006 | OK
with 100mohm(52.47nH) @ 40mA range
10 | 1.0007 | -5.2055e-05 | 1.0007 | -0.003 | OK
1 | 1.0006 | -0.00011354 | 1.0006 | -0.007 | OK
0.1 | 1.0007 | -0.00010886 | 1.0007 | -0.006 | OK
with 1ohm(107.241nH) @ 20mA range
10 | 1.0005 | -3.7795e-05 | 1.0005 | -0.002 | OK
1 | 1.0009 | 0.00017334 | 1.0009 | 0.01 | OK
0.1 | 1.0006 | -0.00018829 | 1.0006 | -0.011 | OK
with 1ohm(107.241nH) @ 4mA range
10 | 9.9654 | -0.0017777 | 9.9654 | -0.01 | OK
1 | 9.9652 | -0.00040186 | 9.9652 | -0.002 | OK
0.1 | 9.9655 | -0.00017461 | 9.9655 | -0.001 | OK
with 10ohm(1.893uH) @ 2mA range
10 | 9.9639 | -0.00064444 | 9.9639 | -0.004 | OK
1 | 9.9629 | 0.0032585 | 9.9629 | 0.019 | OK
0.1 | 9.9672 | -9.0937e-05 | 9.9672 | -0.001 | OK
with 10ohm(1.893uH) @ 400uA range

## #0004
S/N #IM3021060004
MODE | SET VALUE | DMM READING | BZA READING | ERROR | PASS
DC Voltage | 1 | 0.9998 | 0.9993 | -0.000499 | OK
| 2 | 1.9998 | 1.9997 | -0.000126 | OK
| 5 | 4.9998 | 5.001 | 0.001229 | OK
| 10 | 9.9999 | 9.9994 | -0.00051 | OK
with 10V range ( Gain : 0.999798, Offset : -0.001637 )
DC Voltage | 10 | 10.0016 | 10.0027 | 0.001091 | OK
| 20 | 19.998 | 19.9982 | 0.00024 | OK
| 50 | 50.005 | 50.0045 | -0.000547 | OK
| 100 | 100.01 | 100.0115 | 0.001534 | OK
with 100V range ( Gain : 0.999239, Offset : -0.005898 )
Temperature | -50 | -50 | -49.9992 | 0.000758 | OK
| 0 | 0 | 0.002397 | 0.002397 | OK
| 50 | 50 | 49.9929 | -0.007091 | OK
| 100 | 100 | 100.004 | 0.003964 | OK
with PT100 sensor (Gain : 1.000423, Offset : 0.174156 )
Frequency | 1 | 1.0003 | 1 | 0.0258% | OK
| 10 | 10.0001 | 10 | 0.0015% | OK
| 100 | 100.001 | 100 | 0.001% | OK
| 1000 | 1000.02 | 1000 | 0.002% | OK
| 4000 | 4000.001 | 4000 | 2.5e-05% | OK
with 100mohm resistor @ 400mA range
Freq (Hz) | Zreal (Ω) | Zimag (Ω) | Zmod (Ω) | Zphase (°) | Pass
10 | 0.0099883 | 3.4802e-06 | 0.0099883 | 0.02 | OK
1 | 0.0099888 | 1.191e-06 | 0.0099888 | 0.007 | OK
0.1 | 0.0099896 | -7.9087e-07 | 0.0099896 | -0.005 | OK
with 10mohm(57.367nH) resistor @ 2A range
10 | 0.009991 | 3.853e-06 | 0.009991 | 0.022 | OK
1 | 0.009989 | -4.3932e-06 | 0.009989 | -0.025 | OK
0.1 | 0.0099924 | -2.4246e-06 | 0.0099924 | -0.014 | OK
with 10mohm(57.367nH) resistor @ 400mA range
10 | 0.099817 | 2.3908e-05 | 0.099817 | 0.014 | OK
1 | 0.09983 | 2.6031e-06 | 0.09983 | 0.001 | OK
0.1 | 0.099818 | -6.0885e-06 | 0.099818 | -0.003 | OK
with 100mohm(52.47nH) @ 200mA range
10 | 0.099829 | 1.6076e-06 | 0.099829 | 0.001 | OK
1 | 0.099841 | -1.4568e-05 | 0.099841 | -0.008 | OK
0.1 | 0.099816 | -9.7789e-06 | 0.099816 | -0.006 | OK
with 100mohm(52.47nH) @ 40mA range
10 | 1.0007 | -5.2055e-05 | 1.0007 | -0.003 | OK
1 | 1.0006 | -0.00011354 | 1.0006 | -0.007 | OK
0.1 | 1.0007 | -0.00010886 | 1.0007 | -0.006 | OK
with 1ohm(107.241nH) @ 20mA range
10 | 1.0005 | -3.7795e-05 | 1.0005 | -0.002 | OK
1 | 1.0009 | 0.00017334 | 1.0009 | 0.01 | OK
0.1 | 1.0006 | -0.00018829 | 1.0006 | -0.011 | OK
with 1ohm(107.241nH) @ 4mA range
10 | 9.9654 | -0.0017777 | 9.9654 | -0.01 | OK
1 | 9.9652 | -0.00040186 | 9.9652 | -0.002 | OK
0.1 | 9.9655 | -0.00017461 | 9.9655 | -0.001 | OK
with 10ohm(1.893uH) @ 2mA range
10 | 9.9639 | -0.00064444 | 9.9639 | -0.004 | OK
1 | 9.9629 | 0.0032585 | 9.9629 | 0.019 | OK
0.1 | 9.9672 | -9.0937e-05 | 9.9672 | -0.001 | OK
with 10ohm(1.893uH) @ 400uA range

## #0005
S/N #IM3021060005
MODE | SET VALUE | DMM READING | BZA READING | ERROR | PASS
DC Voltage | 1 | 0.9998 | 0.9993 | -0.000499 | OK
| 2 | 1.9998 | 1.9997 | -0.000126 | OK
| 5 | 4.9998 | 5.001 | 0.001229 | OK
| 10 | 9.9999 | 9.9994 | -0.00051 | OK
with 10V range ( Gain : 0.999798, Offset : -0.001637 )
DC Voltage | 10 | 10.0016 | 10.0027 | 0.001091 | OK
| 20 | 19.998 | 19.9982 | 0.00024 | OK
| 50 | 50.005 | 50.0045 | -0.000547 | OK
| 100 | 100.01 | 100.0115 | 0.001534 | OK
with 100V range ( Gain : 0.999239, Offset : -0.005898 )
Temperature | -50 | -50 | -49.9992 | 0.000758 | OK
| 0 | 0 | 0.002397 | 0.002397 | OK
| 50 | 50 | 49.9929 | -0.007091 | OK
| 100 | 100 | 100.004 | 0.003964 | OK
with PT100 sensor (Gain : 1.000423, Offset : 0.174156 )
Frequency | 1 | 1.0003 | 1 | 0.0258% | OK
| 10 | 10.0001 | 10 | 0.0015% | OK
| 100 | 100.001 | 100 | 0.001% | OK
| 1000 | 1000.02 | 1000 | 0.002% | OK
| 4000 | 4000.001 | 4000 | 2.5e-05% | OK
with 100mohm resistor @ 400mA range
Freq (Hz) | Zreal (Ω) | Zimag (Ω) | Zmod (Ω) | Zphase (°) | Pass
10 | 0.0099883 | 3.4802e-06 | 0.0099883 | 0.02 | OK
1 | 0.0099888 | 1.191e-06 | 0.0099888 | 0.007 | OK
0.1 | 0.0099896 | -7.9087e-07 | 0.0099896 | -0.005 | OK
with 10mohm(57.367nH) resistor @ 2A range
10 | 0.009991 | 3.853e-06 | 0.009991 | 0.022 | OK
1 | 0.009989 | -4.3932e-06 | 0.009989 | -0.025 | OK
0.1 | 0.0099924 | -2.4246e-06 | 0.0099924 | -0.014 | OK
with 10mohm(57.367nH) resistor @ 400mA range
10 | 0.099817 | 2.3908e-05 | 0.099817 | 0.014 | OK
1 | 0.09983 | 2.6031e-06 | 0.09983 | 0.001 | OK
0.1 | 0.099818 | -6.0885e-06 | 0.099818 | -0.003 | OK
with 100mohm(52.47nH) @ 200mA range
10 | 0.099829 | 1.6076e-06 | 0.099829 | 0.001 | OK
1 | 0.099841 | -1.4568e-05 | 0.099841 | -0.008 | OK
0.1 | 0.099816 | -9.7789e-06 | 0.099816 | -0.006 | OK
with 100mohm(52.47nH) @ 40mA range
10 | 1.0007 | -5.2055e-05 | 1.0007 | -0.003 | OK
1 | 1.0006 | -0.00011354 | 1.0006 | -0.007 | OK
0.1 | 1.0007 | -0.00010886 | 1.0007 | -0.006 | OK
with 1ohm(107.241nH) @ 20mA range
10 | 1.0005 | -3.7795e-05 | 1.0005 | -0.002 | OK
1 | 1.0009 | 0.00017334 | 1.0009 | 0.01 | OK
0.1 | 1.0006 | -0.00018829 | 1.0006 | -0.011 | OK
with 1ohm(107.241nH) @ 4mA range
10 | 9.9654 | -0.0017777 | 9.9654 | -0.01 | OK
1 | 9.9652 | -0.00040186 | 9.9652 | -0.002 | OK
0.1 | 9.9655 | -0.00017461 | 9.9655 | -0.001 | OK
with 10ohm(1.893uH) @ 2mA range
10 | 9.9639 | -0.00064444 | 9.9639 | -0.004 | OK
1 | 9.9629 | 0.0032585 | 9.9629 | 0.019 | OK
0.1 | 9.9672 | -9.0937e-05 | 9.9672 | -0.001 | OK
with 10ohm(1.893uH) @ 400uA range