## IM1021060035
S/N #IM1021060035
MODE | SET VALUE | DMM READING | ZIM READING | ERROR | PASS
DC Voltage | 10 | 10.007 | 10.0084 | 0.001379 | OK
| 20 | 20.005 | 20.0052 | 0.000188 | OK
| 50 | 49.997 | 49.9961 | -0.000936 | OK
| 100 | 99.983 | 99.9833 | 0.000275 | OK
with 100V range ( Gain : 0.919478, Offset : 0.101924 )
DC Voltage | 100 | 101.21 | 101.225 | 0.014963 | OK
| 200 | 202.05 | 202.05 | -7e-06 | OK
| 500 | 504.25 | 504.2423 | -0.007664 | OK
| 1000 | 1008.06 | 1008.1163 | 0.056264 | OK
with 1000V range ( Gain : 1.00098, Offset : 1.117432)
Temperature | -50 | -50 | -49.9992 | 0.000758 | OK
| 0 | 0 | 0.002397 | 0.002397 | OK
| 50 | 50 | 49.9929 | -0.007091 | OK
| 100 | 100 | 100.004 | 0.003964 | OK
with PT100 sensor (Gain : 1.000423, Offset : 0.174156)
Frequency | 1 | 1 | 1 | 0.0014% | OK
| 10 | 10.0047 | 10 | 0.04748% | OK
| 100 | 100.006 | 100 | 0.006% | OK
| 1000 | 1000.012 | 1000 | 0.0012% | OK
| 4000 | 4000.055 | 4000 | 0.001375% | OK
with 100mohm resistor @ 400mA range
Freq (Hz) | Zreal (Ω) | Zimag (Ω) | Zmod (Ω) | Zphase (°) | Pass
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | OK
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | OK
0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | OK
with 10mohm(57.367nH) resistor @ 2A range
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | OK
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | OK
0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | OK
with 10mohm(57.367nH) resistor @ 400mA range
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | OK
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | OK
0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | OK
with 100mohm(52.47nH) @ 200mA range
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | OK
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | OK
0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | OK
with 100mohm(52.47nH) @ 40mA range
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | OK
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | OK
0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | OK
with 1ohm(107.241nH) @ 20mA range
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | OK
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | OK
0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | OK
with 1ohm(107.241nH) @ 4mA range
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | OK
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | OK
0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | OK
with 10ohm(1.893uH) @ 2mA range
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | OK
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | OK
0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | OK
with 10ohm(1.893uH) @ 400uA range