## IM2000011470
S/N #IM2000011470
MODE | SET VALUE | DMM READING | ZIM READING | ERROR | PASS
DC Voltage | 10 | 10.005 | 10.0078 | 0.002769 | OK
| 20 | 20.005 | 20.005 | -1.5e-05 | OK
| 50 | 50.001 | 49.9986 | -0.002391 | OK
| 100 | 100.002 | 100.0059 | 0.00395 | OK
with 100V range ( Gain : 0.919629, Offset : 0.150451 )
DC Voltage | 100 | 101.28 | 101.3136 | 0.033649 | OK
| 200 | 202.22 | 202.229 | 0.008991 | OK
| 500 | 504.76 | 504.7421 | -0.017948 | OK
| 1000 | 1009.09 | 1009.1139 | 0.02391 | OK
with 1000V range ( Gain : 1.001299, Offset : 1.642107 )
Temperature | -50 | -50 | -49.9933 | 0.006659 | OK
| 0 | 0 | 0.030225 | 0.030225 | OK
| 50 | 50 | 49.9802 | -0.01978 | OK
| 100 | 100 | 100.0141 | 0.014149 | OK
with PT100 sensor (Gain : 1.000237, Offset : 0.170729 )
Freq (Hz) | Zreal (Ω) | Zimag (Ω) | Zmod (Ω) | Zphase (°) | Pass
10 | 0.0099861 | 5.8081e-06 | 0.0099861 | 0.033 | OK
1 | 0.0099864 | -2.3987e-05 | 0.0099864 | -0.138 | OK
0.1 | 0.010057 | -0.00021685 | 0.01006 | -1.235 | NOK
with 9.987261mohm(84.638nH) resistor @ 2A range (Gain : 0.99041349)
10 | 0.099942 | 7.9558e-07 | 0.099942 | 0 | OK
1 | 0.099943 | -2.8677e-05 | 0.099943 | -0.016 | OK
0.1 | 0.10002 | -0.00017269 | 0.10002 | -0.099 | OK
with 99.952mohm(84.638nH) @ 200mA range (Gain : 0.99883771)
10 | 0.99786 | 0.0001178 | 0.99786 | 0.007 | OK
1 | 0.99791 | 3.4985e-05 | 0.99791 | 0.002 | OK
0.1 | 0.998 | 4.0191e-05 | 0.998 | 0.002 | OK
with 0.997961ohm(84.638nH) @ 20mA range (Gain : 1.00042237)
10 | 9.9996 | -0.0022052 | 9.9996 | -0.013 | OK
1 | 10.0004 | -0.00029935 | 10.0004 | -0.002 | OK
0.1 | 9.9992 | 0.0027486 | 9.9992 | 0.016 | OK
with 9.999115ohm(84.638nH) @ 2mA range (Gain : 0.99875891)