## Dummy Info
저항 | 실저항값 | 인덕턴스
0.01 | 0.0099889 | 5.7367e-08
0.1 | 0.09982 | 5.247e-08
1 | 1.0006 | 1.0724e-07
10 | 9.9654 | 1.893e-06

## Header
TEST Report
|  | Operator | PARK, SOO MAN
Signature
|  | Date | 2021-07-29
TARGET INSTRUMENT :
Model Number | Model Description | Serial Number | Date Tested
ZIM | OEM Board for Impedance | IM2021060001 | 2021-07-29
|  | IM2021060002 | 2021-07-29
|  | IM2021060003 | 2021-07-29
|  | IM2021060004 | 2021-07-29
|  | IM2021060005 | 2021-07-29
|  | IM2021060006 | 2021-07-29
|  | IM2021060007 | 2021-07-29
|  | IM2021060008 | 2021-07-29
|  | IM2021060009 | 2021-07-29
|  | IM2021060010 | 2021-07-29
|  | IM2021060011 | 2021-07-29
|  | IM2021060012 | 2021-07-29
|  | IM2021060013 | 2021-07-29
|  | IM2021060014 | 2021-07-29
|  | IM2021060015 | 2021-07-29
|  | IM2021060016 | 2021-07-29
|  | IM2021060017 | 2021-07-29
|  | IM2021060018 | 2021-07-29
|  | IM2021060019 | 2021-07-29
|  | IM2021060020 | 2021-07-29
|  | IM2021060021 | 2021-07-29
|  | IM2021060022 | 2021-07-29
|  | IM2021060023 | 2021-07-29
|  | IM2021060024 | 2021-07-29
|  | IM2021060025 | 2021-07-29
|  | IM2021060026 | 2021-07-29
|  | IM2021060027 | 2021-07-29
|  | IM2021060028 | 2021-07-29
|  | IM2021060029 | 2021-07-29
|  | IM2021060030 | 2021-07-29
|  | IM2021060031 | 2021-07-29
|  | IM2021060032 | 2021-07-29
|  | IM2021060033 | 2021-07-29
|  | IM2021060034 | 2021-07-29
|  | IM2021060035 | 2021-07-29
|  | IM2021060036 | 2021-07-29
|  | IM2021060037 | 2021-07-29
|  | IM2021060038 | 2021-07-29
|  | IM2021060039 | 2021-07-29
|  | IM2021060040 | 2021-07-29
EQUIPMENT USED :
Model Number | Model Description
KEYSIGHT34461A | Digital Multimeter | Purpose
Yokogawa CA71 | Handy Multifunction Calibrator | Voltage, Frequency Measurement
Voltage source
TARGET ACCURACY :
Item | Range
Measure Voltage | 100V | Target Accuracy
| 1000V | ±2mV ±0.2% of reading
Control Frequency | 0.1~4000Hz | ±20mV ±0.2% of reading
Phase | 1~1000Hz | ±0.05%
Within ±0.5 degree with 10mohm resistor

## #0001
S/N #IM1021060001
MODE | SET VALUE | DMM READING | ZIM READING | ERROR | PASS
DC Voltage | 10 | 10.003 | 10.0042 | 0.001168 | OK
| 20 | 20.004 | 20.0039 | -0.000145 | OK
| 50 | 50 | 49.9985 | -0.001533 | OK
| 100 | 100.002 | 100.0028 | 0.00076 | OK
with 100V range ( Gain : 0.919817, Offset : 0.094555 )
DC Voltage | 100 | 101.12 | 101.1432 | 0.023245 | OK
| 200 | 201.91 | 201.9139 | 0.003927 | OK
| 500 | 504.12 | 504.1191 | -0.00089 | OK
| 1000 | 1007.9 | 1007.9395 | 0.039504 | OK
with 1000V range ( Gain : 1.001596, Offset : 1.045267 )
Temperature | -50 | -50 | -49.9899 | 0.010097 | OK
| 0 | 0 | 0.005434 | 0.005434 | OK
| 50 | 50 | 50.0213 | 0.021324 | OK
| 100 | 100 | 100.0265 | 0.02653 | OK
with PT100 sensor (Gain : 1.000306, Offset : 0.208397 )
Frequency | 1 | 1.0007 | 1 | 0.0664% | OK
| 10 | 10.0025 | 10 | 0.02549% | OK
| 100 | 100.0136 | 100 | 0.0136% | OK
| 1000 | 1000.019 | 1000 | 0.0019% | OK
| 4000 | 4000.048 | 4000 | 0.0012% | OK
with 100mohm resistor @ 400mA range
Freq (Hz) | Zreal (Ω) | Zimag (Ω) | Zmod (Ω) | Zphase (°) | Pass
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | OK
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | OK
0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | OK
with 10mohm(57.367nH) resistor @ 2A range
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | OK
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | OK
0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | OK
with 10mohm(57.367nH) resistor @ 400mA range
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | OK
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | OK
0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | OK
with 100mohm(52.47nH) @ 200mA range
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | OK
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | OK
0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | OK
with 100mohm(52.47nH) @ 40mA range
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | OK
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | OK
0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | OK
with 1ohm(107.241nH) @ 20mA range
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | OK
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | OK
0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | OK
with 1ohm(107.241nH) @ 4mA range
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | OK
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | OK
0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | OK
with 10ohm(1.893uH) @ 2mA range
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | OK
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | OK
0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | OK
with 10ohm(1.893uH) @ 400uA range

## #0002
S/N #IM1021060002
MODE | SET VALUE | DMM READING | ZIM READING | ERROR | PASS
DC Voltage | 10 | 10.003 | 10.0042 | 0.001202 | OK
| 20 | 20 | 20.0005 | 0.000491 | OK
| 50 | 49.993 | 49.9917 | -0.001263 | OK
| 100 | 99.981 | 99.9817 | 0.000734 | OK
with 100V range ( Gain : 0.919711, Offset : 0.087378 )
DC Voltage | 100 | 101.1 | 101.1378 | 0.037766 | OK
| 200 | 201.91 | 201.9268 | 0.016838 | OK
| 500 | 504.1 | 504.1035 | 0.003549 | OK
| 1000 | 1007.86 | 1007.8895 | 0.029463 | OK
with 1000V range ( Gain : 1.001684, Offset : 0.975724 )
Temperature | -50 | -50 | -49.9867 | 0.013276 | OK
| 0 | 0 | 0.011766 | 0.011766 | OK
| 50 | 50 | 49.9991 | -0.00087 | OK
| 100 | 100 | 99.9749 | -0.025141 | OK
with PT100 sensor (Gain : 1.00036, Offset : 0.183514)
Frequency | 1 | 1.0001 | 1 | 0.0147% | OK
| 10 | 10.0001 | 10 | 0.0014% | OK
| 100 | 100.0065 | 100 | 0.0065% | OK
| 1000 | 1000.019 | 1000 | 0.0019% | OK
| 4000 | 4000.062 | 4000 | 0.00155% | OK
with 100mohm resistor @ 400mA range
Freq (Hz) | Zreal (Ω) | Zimag (Ω) | Zmod (Ω) | Zphase (°) | Pass
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | OK
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | OK
0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | OK
with 10mohm(57.367nH) resistor @ 2A range
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | OK
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | OK
0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | OK
with 10mohm(57.367nH) resistor @ 400mA range
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | OK
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | OK
0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | OK
with 100mohm(52.47nH) @ 200mA range
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | OK
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | OK
0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | OK
with 100mohm(52.47nH) @ 40mA range
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | OK
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | OK
0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | OK
with 1ohm(107.241nH) @ 20mA range
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | OK
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | OK
0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | OK
with 1ohm(107.241nH) @ 4mA range
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | OK
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | OK
0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | OK
with 10ohm(1.893uH) @ 2mA range
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | OK
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | OK
0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | OK
with 10ohm(1.893uH) @ 400uA range

## #0003
S/N #IM1021060003
MODE | SET VALUE | DMM READING | ZIM READING | ERROR | PASS
DC Voltage | 10 | 10.002 | 10.0033 | 0.001324 | OK
| 20 | 20 | 19.9999 | -0.000137 | OK
| 50 | 49.994 | 49.9921 | -0.001872 | OK
| 100 | 99.981 | 99.9824 | 0.001433 | OK
with 100V range ( Gain : 0.919544, Offset : 0.102601 )
DC Voltage | 100 | 101.11 | 101.1501 | 0.040148 | OK
| 200 | 201.91 | 201.9204 | 0.010397 | OK
| 500 | 504.12 | 504.1299 | 0.009931 | OK
| 1000 | 1007.87 | 1007.9105 | 0.040521 | OK
with 1000V range ( Gain : 1.001356, Offset : 1.135806 )
Temperature | -50 | -50 | -50.0239 | -0.023928 | OK
| 0 | 0 | 0.014986 | 0.014986 | OK
| 50 | 50 | 50.012 | 0.011994 | OK
| 100 | 100 | 99.9974 | -0.002635 | OK
with PT100 sensor (Gain : 1.000553, Offset : 0.186767)
Frequency | 1 | 1.0002 | 1 | 0.0243% | OK
| 10 | 10.0001 | 10 | 0.0013% | OK
| 100 | 100.0052 | 100 | 0.0052% | OK
| 1000 | 1000.045 | 1000 | 0.0045% | OK
| 4000 | 4000.0348 | 4000 | 0.00087% | OK
with 100mohm resistor @ 400mA range
Freq (Hz) | Zreal (Ω) | Zimag (Ω) | Zmod (Ω) | Zphase (°) | Pass
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | OK
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | OK
0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | OK
with 10mohm(57.367nH) resistor @ 2A range
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | OK
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | OK
0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | OK
with 10mohm(57.367nH) resistor @ 400mA range
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | OK
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | OK
0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | OK
with 100mohm(52.47nH) @ 200mA range
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | OK
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | OK
0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | OK
with 100mohm(52.47nH) @ 40mA range
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | OK
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | OK
0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | OK
with 1ohm(107.241nH) @ 20mA range
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | OK
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | OK
0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | OK
with 1ohm(107.241nH) @ 4mA range
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | OK
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | OK
0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | OK
with 10ohm(1.893uH) @ 2mA range
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | OK
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | OK
0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | OK
with 10ohm(1.893uH) @ 400uA range

## #0004
S/N #IM1021060004
MODE | SET VALUE | DMM READING | ZIM READING | ERROR | PASS
DC Voltage | 10 | 10.002 | 10.0039 | 0.00192 | OK
| 20 | 20 | 20.0003 | 0.000289 | OK
| 50 | 49.992 | 49.9901 | -0.001884 | OK
| 100 | 99.979 | 99.9798 | 0.000755 | OK
with 100V range ( Gain : 0.91983, Offset : 0.099511 )
DC Voltage | 100 | 101.2 | 101.2412 | 0.041171 | OK
| 200 | 201.99 | 202.0134 | 0.023372 | OK
| 500 | 504.16 | 504.1686 | 0.008605 | OK
| 1000 | 1007.93 | 1007.9665 | 0.036526 | OK
with 1000V range ( Gain : 1.001458, Offset : 1.114931 )
Temperature | -50 | -50 | -49.9777 | 0.022323 | OK
| 0 | 0 | 0.014711 | 0.014711 | OK
| 50 | 50 | 49.996 | -0.00404 | OK
| 100 | 100 | 99.9977 | -0.002265 | OK
with PT100 sensor (Gain : 1.000247, Offset : 0.217662)
Frequency | 1 | 1.0003 | 1 | 0.0302% | OK
| 10 | 10.0011 | 10 | 0.0111% | OK
| 100 | 100.0004 | 100 | 0.0004% | OK
| 1000 | 1000.034 | 1000 | 0.0034% | OK
| 4000 | 4000.045 | 4000 | 0.001125% | OK
with 100mohm resistor @ 400mA range
Freq (Hz) | Zreal (Ω) | Zimag (Ω) | Zmod (Ω) | Zphase (°) | Pass
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | OK
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | OK
0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | OK
with 10mohm(57.367nH) resistor @ 2A range
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | OK
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | OK
0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | OK
with 10mohm(57.367nH) resistor @ 400mA range
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | OK
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | OK
0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | OK
with 100mohm(52.47nH) @ 200mA range
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | OK
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | OK
0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | OK
with 100mohm(52.47nH) @ 40mA range
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | OK
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | OK
0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | OK
with 1ohm(107.241nH) @ 20mA range
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | OK
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | OK
0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | OK
with 1ohm(107.241nH) @ 4mA range
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | OK
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | OK
0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | OK
with 10ohm(1.893uH) @ 2mA range
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | OK
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | OK
0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | OK
with 10ohm(1.893uH) @ 400uA range

## #0005
S/N #IM1021060005
MODE | SET VALUE | DMM READING | ZIM READING | ERROR | PASS
DC Voltage | 10 | 10.002 | 10.0032 | 0.001241 | OK
| 20 | 20 | 19.9994 | -0.00058 | OK
| 50 | 49.991 | 49.99 | -0.000954 | OK
| 100 | 99.979 | 99.9799 | 0.000945 | OK
with 100V range ( Gain : 0.919385, Offset : 0.087081 )
DC Voltage | 100 | 101.08 | 101.1248 | 0.044772 | OK
| 200 | 201.9 | 201.9174 | 0.017401 | OK
| 500 | 504.11 | 504.1213 | 0.011317 | OK
| 1000 | 1007.88 | 1007.9063 | 0.026338 | OK
with 1000V range ( Gain : 1.000816, Offset : 0.993082 )
Temperature | -50 | -50 | -50.0025 | -0.002515 | OK
| 0 | 0 | 0.011964 | 0.011964 | OK
| 50 | 50 | 50.0153 | 0.0153 | OK
| 100 | 100 | 100.007 | 0.006983 | OK
with PT100 sensor (Gain : 1.000689, Offset : 0.215005)
Frequency | 1 | 1.0002 | 1 | 0.0244% | OK
| 10 | 10.0028 | 10 | 0.02769% | OK
| 100 | 100.0071 | 100 | 0.007099% | OK
| 1000 | 1000.025 | 1000 | 0.0025% | OK
| 4000 | 3999.988 | 4000 | -0.0003% | OK
with 100mohm resistor @ 400mA range
Freq (Hz) | Zreal (Ω) | Zimag (Ω) | Zmod (Ω) | Zphase (°) | Pass
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | OK
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | OK
0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | OK
with 10mohm(57.367nH) resistor @ 2A range
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | OK
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | OK
0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | OK
with 10mohm(57.367nH) resistor @ 400mA range
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | OK
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | OK
0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | OK
with 100mohm(52.47nH) @ 200mA range
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | OK
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | OK
0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | OK
with 100mohm(52.47nH) @ 40mA range
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | OK
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | OK
0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | OK
with 1ohm(107.241nH) @ 20mA range
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | OK
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | OK
0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | OK
with 1ohm(107.241nH) @ 4mA range
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | OK
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | OK
0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | OK
with 10ohm(1.893uH) @ 2mA range
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | OK
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | OK
0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | OK
with 10ohm(1.893uH) @ 400uA range

## #0006
S/N #IM1021060006
MODE | SET VALUE | DMM READING | ZIM READING | ERROR | PASS
DC Voltage | 10 | 10.002 | 10.0027 | 0.000721 | OK
| 20 | 20 | 20.0003 | 0.000281 | OK
| 50 | 49.992 | 49.9908 | -0.001239 | OK
| 100 | 99.979 | 99.9797 | 0.000686 | OK
with 100V range ( Gain : 0.920014, Offset : 0.097162 )
DC Voltage | 100 | 101.13 | 101.1691 | 0.039128 | OK
| 200 | 201.93 | 201.9438 | 0.013762 | OK
| 500 | 504.13 | 504.1268 | -0.003152 | OK
| 1000 | 1007.9 | 1007.9303 | 0.030344 | OK
with 1000V range ( Gain : 1.001368, Offset : 1.091002)
Temperature | -50 | -50 | -50.0024 | -0.002421 | OK
| 0 | 0 | -0.003935 | -0.003935 | OK
| 50 | 50 | 50.0151 | 0.015105 | OK
| 100 | 100 | 99.9913 | -0.008716 | OK
with PT100 sensor (Gain : 1.000369, Offset : 0.199041)
Frequency | 1 | 1.0002 | 1 | 0.0164% | OK
| 10 | 10.0007 | 10 | 0.0069% | OK
| 100 | 100.0064 | 100 | 0.0064% | OK
| 1000 | 1000.005 | 1000 | 0.0005% | OK
| 4000 | 4000.094 | 4000 | 0.00235% | OK
with 100mohm resistor @ 400mA range
Freq (Hz) | Zreal (Ω) | Zimag (Ω) | Zmod (Ω) | Zphase (°) | Pass
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | OK
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | OK
0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | OK
with 10mohm(57.367nH) resistor @ 2A range
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | OK
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | OK
0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | OK
with 10mohm(57.367nH) resistor @ 400mA range
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | OK
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | OK
0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | OK
with 100mohm(52.47nH) @ 200mA range
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | OK
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | OK
0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | OK
with 100mohm(52.47nH) @ 40mA range
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | OK
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | OK
0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | OK
with 1ohm(107.241nH) @ 20mA range
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | OK
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | OK
0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | OK
with 1ohm(107.241nH) @ 4mA range
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | OK
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | OK
0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | OK
with 10ohm(1.893uH) @ 2mA range
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | OK
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | OK
0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | OK
with 10ohm(1.893uH) @ 400uA range

## #0007
S/N #IM1021060007
MODE | SET VALUE | DMM READING | ZIM READING | ERROR | PASS
DC Voltage | 10 | 10.002 | 10.0031 | 0.001077 | OK
| 20 | 19.997 | 19.997 | 3.4e-05 | OK
| 50 | 49.988 | 49.9864 | -0.001648 | OK
| 100 | 99.972 | 99.9723 | 0.000333 | OK
with 100V range ( Gain : 0.919034, Offset : 0.09104 )
DC Voltage | 100 | 101.19 | 101.2076 | 0.017609 | OK
| 200 | 202.02 | 202.0218 | 0.001802 | OK
| 500 | 504.23 | 504.2327 | 0.002704 | OK
| 1000 | 1008.02 | 1008.0554 | 0.035374 | OK
with 1000V range ( Gain : 1.001001, Offset : 1.001446)
Temperature | -50 | -50 | -50.0176 | -0.017594 | OK
| 0 | 0 | -0.003564 | -0.003564 | OK
| 50 | 50 | 49.9993 | -0.000678 | OK
| 100 | 100 | 100.0227 | 0.022742 | OK
with PT100 sensor (Gain : 1.00068, Offset : 0.199475)
Frequency | 1 | 1.0001 | 1 | 0.0148% | OK
| 10 | 10.0047 | 10 | 0.04678% | OK
| 100 | 100.0078 | 100 | 0.007799% | OK
| 1000 | 1000.022 | 1000 | 0.0022% | OK
| 4000 | 4000.051 | 4000 | 0.001275% | OK
with 100mohm resistor @ 400mA range
Freq (Hz) | Zreal (Ω) | Zimag (Ω) | Zmod (Ω) | Zphase (°) | Pass
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | OK
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | OK
0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | OK
with 10mohm(57.367nH) resistor @ 2A range
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | OK
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | OK
0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | OK
with 10mohm(57.367nH) resistor @ 400mA range
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | OK
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | OK
0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | OK
with 100mohm(52.47nH) @ 200mA range
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | OK
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | OK
0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | OK
with 100mohm(52.47nH) @ 40mA range
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | OK
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | OK
0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | OK
with 1ohm(107.241nH) @ 20mA range
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | OK
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | OK
0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | OK
with 1ohm(107.241nH) @ 4mA range
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | OK
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | OK
0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | OK
with 10ohm(1.893uH) @ 2mA range
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | OK
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | OK
0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | OK
with 10ohm(1.893uH) @ 400uA range

## #0008
S/N #IM1021060008
MODE | SET VALUE | DMM READING | ZIM READING | ERROR | PASS
DC Voltage | 10 | 10.002 | 10.0034 | 0.001421 | OK
| 20 | 20 | 19.9996 | -0.000418 | OK
| 50 | 49.992 | 49.99 | -0.001959 | OK
| 100 | 99.977 | 99.9774 | 0.000426 | OK
with 100V range ( Gain : 0.919722, Offset : 0.089105 )
DC Voltage | 100 | 101.2 | 101.2296 | 0.029561 | OK
| 200 | 202.01 | 202.0245 | 0.014529 | OK
| 500 | 504.22 | 504.2239 | 0.003859 | OK
| 1000 | 1008 | 1008.0388 | 0.038796 | OK
with 1000V range ( Gain : 1.001451, Offset : 0.995465)
Temperature | -50 | -50 | -49.9992 | 0.000769 | OK
| 0 | 0 | 0.002403 | 0.002403 | OK
| 50 | 50 | 50.0246 | 0.024593 | OK
| 100 | 100 | 100.0361 | 0.036098 | OK
with PT100 sensor (Gain : 1.000432, Offset : 0.205392)
Frequency | 1 | 1.0003 | 1 | 0.0298% | OK
| 10 | 10.0019 | 10 | 0.0188% | OK
| 100 | 100.002 | 100 | 0.002% | OK
| 1000 | 1000.044 | 1000 | 0.0044% | OK
| 4000 | 4000.074 | 4000 | 0.00185% | OK
with 100mohm resistor @ 400mA range
Freq (Hz) | Zreal (Ω) | Zimag (Ω) | Zmod (Ω) | Zphase (°) | Pass
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | OK
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | OK
0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | OK
with 10mohm(57.367nH) resistor @ 2A range
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | OK
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | OK
0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | OK
with 10mohm(57.367nH) resistor @ 400mA range
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | OK
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | OK
0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | OK
with 100mohm(52.47nH) @ 200mA range
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | OK
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | OK
0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | OK
with 100mohm(52.47nH) @ 40mA range
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | OK
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | OK
0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | OK
with 1ohm(107.241nH) @ 20mA range
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | OK
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | OK
0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | OK
with 1ohm(107.241nH) @ 4mA range
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | OK
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | OK
0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | OK
with 10ohm(1.893uH) @ 2mA range
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | OK
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | OK
0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | OK
with 10ohm(1.893uH) @ 400uA range

## #0009
S/N #IM1021060009
MODE | SET VALUE | DMM READING | ZIM READING | ERROR | PASS
DC Voltage | 10 | 10.004 | 10.0055 | 0.001533 | OK
| 20 | 20 | 20.0006 | 0.000552 | OK
| 50 | 49.994 | 49.9921 | -0.001876 | OK
| 100 | 99.98 | 99.9808 | 0.000787 | OK
with 100V range ( Gain : 0.919991, Offset : 0.10532 )
DC Voltage | 100 | 101.22 | 101.2489 | 0.028942 | OK
| 200 | 202.04 | 202.0533 | 0.013303 | OK
| 500 | 504.24 | 504.2465 | 0.006524 | OK
| 1000 | 1008 | 1008.0375 | 0.037462 | OK
with 1000V range ( Gain : 1.001729, Offset : 1.162617)
Temperature | -50 | -50 | -49.9992 | 0.000758 | OK
| 0 | 0 | 0.002397 | 0.002397 | OK
| 50 | 50 | 49.9929 | -0.007091 | OK
| 100 | 100 | 100.004 | 0.003964 | OK
with PT100 sensor (Gain : 1.000423, Offset : 0.174156)
Frequency | 1 | 1.001 | 1 | 0.0962% | OK
| 10 | 10.0032 | 10 | 0.03239% | OK
| 100 | 100.0163 | 100 | 0.0163% | OK
| 1000 | 999.9997 | 1000 | -3e-05% | OK
| 4000 | 4000.039 | 4000 | 0.000975% | OK
with 100mohm resistor @ 400mA range
Freq (Hz) | Zreal (Ω) | Zimag (Ω) | Zmod (Ω) | Zphase (°) | Pass
10 | 0.0099889 | 4.4453e-06 | 0.0099889 | 0.025 | OK
1 | 0.0099891 | 1.1e-06 | 0.0099891 | 0.006 | OK
0.1 | 0.0099896 | -8.5106e-07 | 0.0099896 | -0.005 | OK
with 10mohm(57.367nH) resistor @ 2A range
10 | 0.0099867 | 4.1655e-06 | 0.0099867 | 0.024 | OK
1 | 0.0099888 | 4.6384e-06 | 0.0099888 | 0.027 | OK
0.1 | 0.0099908 | 2.7224e-06 | 0.0099908 | 0.016 | OK
with 10mohm(57.367nH) resistor @ 400mA range
10 | 0.099821 | 9.8066e-06 | 0.099821 | 0.006 | OK
1 | 0.099812 | -9.1878e-06 | 0.099812 | -0.005 | OK
0.1 | 0.09981 | 4.6617e-06 | 0.09981 | 0.003 | OK
with 100mohm(52.47nH) @ 200mA range
10 | 0.099807 | -7.3009e-06 | 0.099807 | -0.004 | OK
1 | 0.099871 | -2.1905e-05 | 0.099871 | -0.013 | OK
0.1 | 0.099805 | -4.0701e-07 | 0.099805 | 0 | OK
with 100mohm(52.47nH) @ 40mA range
10 | 1.0005 | 9.0105e-05 | 1.0005 | 0.005 | OK
1 | 1.0007 | -3.7289e-05 | 1.0007 | -0.002 | OK
0.1 | 1.0005 | 2.0344e-05 | 1.0005 | 0.001 | OK
with 1ohm(107.241nH) @ 20mA range
10 | 1.0006 | 4.7782e-05 | 1.0006 | 0.003 | OK
1 | 1.0003 | 0.00016694 | 1.0003 | 0.01 | OK
0.1 | 1.0004 | 5.9069e-05 | 1.0004 | 0.003 | OK
with 1ohm(107.241nH) @ 4mA range
10 | 9.9638 | -0.00057861 | 9.9638 | -0.003 | OK
1 | 9.9646 | -0.00080359 | 9.9646 | -0.005 | OK
0.1 | 9.9649 | 0.00055715 | 9.9649 | 0.003 | OK
with 10ohm(1.893uH) @ 2mA range
10 | 9.9637 | -0.00038373 | 9.9637 | -0.002 | OK
1 | 9.9662 | -0.0039759 | 9.9662 | -0.023 | OK
0.1 | 9.9643 | -0.00042504 | 9.9643 | -0.002 | OK
with 10ohm(1.893uH) @ 400uA range

## #0010
S/N #IM1021060010
MODE | SET VALUE | DMM READING | ZIM READING | ERROR | PASS
DC Voltage | 10 | 10.004 | 10.0054 | 0.001362 | OK
| 20 | 20 | 19.9999 | -7.1e-05 | OK
| 50 | 49.994 | 49.9929 | -0.001096 | OK
| 100 | 99.982 | 99.9828 | 0.000783 | OK
with 100V range ( Gain : 0.919784, Offset : 0.109039 )
DC Voltage | 100 | 101.24 | 101.2916 | 0.051644 | OK
| 200 | 202.07 | 202.0937 | 0.023686 | OK
| 500 | 504.27 | 504.2719 | 0.001927 | OK
| 1000 | 1008.03 | 1008.0447 | 0.014717 | OK
with 1000V range ( Gain : 1.001514, Offset : 1.229001)
Temperature | -50 | -50 | -50.0085 | -0.008457 | OK
| 0 | 0 | 0.014704 | 0.014704 | OK
| 50 | 50 | 49.996 | -0.004029 | OK
| 100 | 100 | 99.9978 | -0.002222 | OK
with PT100 sensor (Gain : 1.000238, Offset : 0.186431)
Frequency | 1 | 1.0004 | 1 | 0.0421% | OK
| 10 | 10.0013 | 10 | 0.0132% | OK
| 100 | 100.0107 | 100 | 0.0107% | OK
| 1000 | 999.9983 | 1000 | -0.00017% | OK
| 4000 | 4000.075 | 4000 | 0.001875% | OK
with 100mohm resistor @ 400mA range
Freq (Hz) | Zreal (Ω) | Zimag (Ω) | Zmod (Ω) | Zphase (°) | Pass
10 | 0.0099874 | 3.7957e-06 | 0.0099874 | 0.022 | OK
1 | 0.0099868 | -5.5496e-07 | 0.0099868 | -0.003 | OK
0.1 | 0.0099886 | 3.3297e-07 | 0.0099886 | 0.002 | OK
with 10mohm(64.476nH) resistor @ 2A range
10 | 0.0099858 | 4.5383e-06 | 0.0099858 | 0.026 | OK
1 | 0.0099888 | -3.4051e-06 | 0.0099888 | -0.02 | OK
0.1 | 0.0099876 | 1.563e-06 | 0.0099876 | 0.009 | OK
with 10mohm(64.476nH) resistor @ 400mA range
10 | 0.099954 | -1.0295e-06 | 0.099954 | -0.001 | OK
1 | 0.099958 | -9.0418e-06 | 0.099958 | -0.005 | OK
0.1 | 0.099946 | 2.3007e-06 | 0.099946 | 0.001 | OK
with 100mohm(112.196nH) @ 200mA range
10 | 0.099955 | 1.3317e-05 | 0.099955 | 0.008 | OK
1 | 0.099983 | 3.7663e-05 | 0.099983 | 0.022 | OK
0.1 | 0.099941 | -7.5179e-06 | 0.099941 | -0.004 | OK
with 100mohm(112.196nH) @ 40mA range
10 | 0.99786 | -0.00010535 | 0.99786 | -0.006 | OK
1 | 0.99799 | -9.2629e-05 | 0.99799 | -0.005 | OK
0.1 | 0.99789 | -3.0916e-06 | 0.99789 | 0 | OK
with 1ohm(84.638nH) @ 20mA range
10 | 0.99808 | 2.5215e-05 | 0.99808 | 0.001 | OK
1 | 0.9985 | 3.6293e-05 | 0.9985 | 0.002 | OK
0.1 | 0.99773 | -0.00011227 | 0.99773 | -0.006 | OK
with 1ohm(84.638nH) @ 4mA range
10 | 9.996 | -0.0013302 | 9.996 | -0.008 | OK
1 | 9.9955 | -0.00049192 | 9.9955 | -0.003 | OK
0.1 | 9.9955 | -0.00027822 | 9.9955 | -0.002 | OK
with 10ohm(80nH) @ 2mA range
10 | 9.9964 | 0.0020534 | 9.9964 | 0.012 | OK
1 | 10.0002 | 0.0022099 | 10.0002 | 0.013 | OK
0.1 | 9.9966 | -0.0013659 | 9.9966 | -0.008 | OK
with 10ohm(80nH) @ 400uA range

## #0011
S/N #IM1021060011
MODE | SET VALUE | DMM READING | ZIM READING | ERROR | PASS
DC Voltage | 10 | 10.002 | 10.0028 | 0.00083 | OK
| 20 | 20 | 19.9995 | -0.000451 | OK
| 50 | 49.993 | 49.9913 | -0.001748 | OK
| 100 | 99.978 | 99.9788 | 0.000816 | OK
with 100V range ( Gain : 0.919385, Offset : 0.115379 )
DC Voltage | 100 | 101.29 | 101.3189 | 0.02894 | OK
| 200 | 202.11 | 202.1233 | 0.013338 | OK
| 500 | 504.32 | 504.3202 | 0.000217 | OK
| 1000 | 1008.08 | 1008.1093 | 0.029272 | OK
with 1000V range ( Gain : 1.001161, Offset : 1.275434)
Temperature | -50 | -50 | -49.9992 | 0.000758 | OK
| 0 | 0 | 0.002397 | 0.002397 | OK
| 50 | 50 | 49.9929 | -0.007091 | OK
| 100 | 100 | 100.004 | 0.003964 | OK
with PT100 sensor (Gain : 1.000423, Offset : 0.174156)
Frequency | 1 | 1.0001 | 1 | 0.0077% | OK
| 10 | 10.0014 | 10 | 0.014% | OK
| 100 | 100.0177 | 100 | 0.0177% | OK
| 1000 | 1000.038 | 1000 | 0.0038% | OK
| 4000 | 4000.034 | 4000 | 0.00085% | OK
with 100mohm resistor @ 400mA range
Freq (Hz) | Zreal (Ω) | Zimag (Ω) | Zmod (Ω) | Zphase (°) | Pass
10 | 0.0099881 | 4.0502e-06 | 0.0099881 | 0.023 | OK
1 | 0.009987 | 1.1144e-06 | 0.009987 | 0.006 | OK
0.1 | 0.0099884 | -5.3096e-07 | 0.0099884 | -0.003 | OK
with 10mohm(64.476nH) resistor @ 2A range
10 | 0.0099863 | 4.4155e-06 | 0.0099863 | 0.025 | OK
1 | 0.0099837 | 4.9456e-06 | 0.0099837 | 0.028 | OK
0.1 | 0.0099902 | 2.4622e-06 | 0.0099902 | 0.014 | OK
with 10mohm(64.476nH) resistor @ 400mA range
10 | 0.099945 | 1.6717e-05 | 0.099945 | 0.01 | OK
1 | 0.09995 | 6.189e-06 | 0.09995 | 0.004 | OK
0.1 | 0.099947 | 1.5302e-06 | 0.099947 | 0.001 | OK
with 100mohm(112.196nH) @ 200mA range
10 | 0.099947 | 5.1677e-06 | 0.099947 | 0.003 | OK
1 | 0.09999 | 2.8414e-07 | 0.09999 | 0 | OK
0.1 | 0.099927 | 3.2578e-05 | 0.099927 | 0.019 | OK
with 100mohm(112.196nH) @ 40mA range
10 | 0.99785 | 4.2526e-05 | 0.99785 | 0.002 | OK
1 | 0.99792 | -6.8558e-05 | 0.99792 | -0.004 | OK
0.1 | 0.99788 | 2.0776e-05 | 0.99788 | 0.001 | OK
with 1ohm(84.638nH) @ 20mA range
10 | 0.99784 | -6.3032e-05 | 0.99784 | -0.004 | OK
1 | 0.99785 | 0.00036464 | 0.99785 | 0.021 | OK
0.1 | 0.99789 | 9.0325e-05 | 0.99789 | 0.005 | OK
with 1ohm(84.638nH) @ 4mA range
10 | 9.9966 | 0.00083648 | 9.9966 | 0.005 | OK
1 | 9.9977 | -4.827e-05 | 9.9977 | 0 | OK
0.1 | 9.9944 | 0.00028012 | 9.9944 | 0.002 | OK
with 10ohm(80nH) @ 2mA range
10 | 9.9967 | -0.00028826 | 9.9967 | -0.002 | OK
1 | 9.9932 | 0.000276 | 9.9932 | 0.002 | OK
0.1 | 9.993 | 0.0007728 | 9.993 | 0.004 | OK
with 10ohm(80nH) @ 400uA range

## #0012
S/N #IM1021060012
MODE | SET VALUE | DMM READING | ZIM READING | ERROR | PASS
DC Voltage | 10 | 10.003 | 10.0037 | 0.000748 | OK
| 20 | 19.998 | 19.9982 | 0.00025 | OK
| 50 | 49.99 | 49.9877 | -0.002318 | OK
| 100 | 99.976 | 99.9763 | 0.000284 | OK
with 100V range ( Gain : 0.919109, Offset : 0.10156 )
DC Voltage | 100 | 101.29 | 101.3439 | 0.053868 | OK
| 200 | 202.11 | 202.1475 | 0.037534 | OK
| 500 | 504.32 | 504.3379 | 0.017863 | OK
| 1000 | 1008.13 | 1008.1622 | 0.03216 | OK
with 1000V range ( Gain : 1.000945, Offset : 1.152597)
Temperature | -50 | -50 | -50.0025 | -0.002476 | OK
| 0 | 0 | 0.011958 | 0.011958 | OK
| 50 | 50 | 50.0153 | 0.015262 | OK
| 100 | 100 | 100.0069 | 0.006928 | OK
with PT100 sensor (Gain : 1.000679, Offset : 0.183761)
Frequency | 1 | 1.0001 | 1 | 0.0088% | OK
| 10 | 10.0028 | 10 | 0.02799% | OK
| 100 | 100.0011 | 100 | 0.0011% | OK
| 1000 | 1000.038 | 1000 | 0.0038% | OK
| 4000 | 4000.045 | 4000 | 0.001125% | OK
with 100mohm resistor @ 400mA range
Freq (Hz) | Zreal (Ω) | Zimag (Ω) | Zmod (Ω) | Zphase (°) | Pass
10 | 0.0099869 | 2.5767e-06 | 0.0099869 | 0.015 | OK
1 | 0.0099869 | 1.0006e-06 | 0.0099869 | 0.006 | OK
0.1 | 0.009988 | 1.1641e-06 | 0.009988 | 0.007 | OK
with 10mohm(64.476nH) resistor @ 2A range
10 | 0.0099856 | 5.9007e-06 | 0.0099856 | 0.034 | OK
1 | 0.0099869 | 5.3798e-06 | 0.0099869 | 0.031 | OK
0.1 | 0.009995 | 1.7496e-06 | 0.009995 | 0.01 | OK
with 10mohm(64.476nH) resistor @ 400mA range
10 | 0.099951 | 1.7238e-05 | 0.099951 | 0.01 | OK
1 | 0.099949 | -8.7728e-06 | 0.099949 | -0.005 | OK
0.1 | 0.099948 | 4.6664e-06 | 0.099948 | 0.003 | OK
with 100mohm(112.196nH) @ 200mA range
10 | 0.099944 | 4.5527e-06 | 0.099944 | 0.003 | OK
1 | 0.099993 | 3.8025e-06 | 0.099993 | 0.002 | OK
0.1 | 0.099955 | 2.0287e-05 | 0.099955 | 0.012 | OK
with 100mohm(112.196nH) @ 40mA range
10 | 0.99798 | 0.00010914 | 0.99798 | 0.006 | OK
1 | 0.998 | 6.2832e-05 | 0.998 | 0.004 | OK
0.1 | 0.99786 | 6.5465e-05 | 0.99786 | 0.004 | OK
with 1ohm(84.638nH) @ 20mA range
10 | 0.9978 | -3.7811e-05 | 0.9978 | -0.002 | OK
1 | 0.99814 | 0.00044671 | 0.99814 | 0.026 | OK
0.1 | 0.99809 | 7.2551e-05 | 0.99809 | 0.004 | OK
with 1ohm(84.638nH) @ 4mA range
10 | 9.9957 | -0.0016712 | 9.9957 | -0.01 | OK
1 | 9.9963 | -0.0014487 | 9.9963 | -0.008 | OK
0.1 | 9.9954 | 7.2699e-05 | 9.9954 | 0 | OK
with 10ohm(80nH) @ 2mA range
10 | 9.9968 | -0.00014134 | 9.9968 | -0.001 | OK
1 | 9.9977 | -0.0047467 | 9.9977 | -0.027 | OK
0.1 | 9.9942 | 0.00097032 | 9.9942 | 0.006 | OK
with 10ohm(80nH) @ 400uA range

## #0013
S/N #IM1021060013
MODE | SET VALUE | DMM READING | ZIM READING | ERROR | PASS
DC Voltage | 10 | 10.002 | 10.0029 | 0.000886 | OK
| 20 | 20 | 20.0002 | 0.000171 | OK
| 50 | 49.993 | 49.9914 | -0.001558 | OK
| 100 | 99.978 | 99.9783 | 0.00027 | OK
with 100V range ( Gain : 0.919656, Offset : 0.099632 )
DC Voltage | 100 | 101.31 | 101.3499 | 0.039911 | OK
| 200 | 202.16 | 202.1788 | 0.018831 | OK
| 500 | 504.34 | 504.3392 | -0.000765 | OK
| 1000 | 1008.09 | 1008.1213 | 0.031299 | OK
with 1000V range ( Gain : 1.001322, Offset : 1.109169)
Temperature | -50 | -50 | -50.0149 | -0.014887 | OK
| 0 | 0 | -0.013302 | -0.013302 | OK
| 50 | 50 | 50.0088 | 0.008837 | OK
| 100 | 100 | 100.0203 | 0.020292 | OK
with PT100 sensor (Gain : 1.000431, Offset : 0.189686)
Frequency | 1 | 1.0004 | 1 | 0.039% | OK
| 10 | 10.0003 | 10 | 0.0027% | OK
| 100 | 100.0044 | 100 | 0.0044% | OK
| 1000 | 1000.034 | 1000 | 0.0034% | OK
| 4000 | 4000.095 | 4000 | 0.002375% | OK
with 100mohm resistor @ 400mA range
Freq (Hz) | Zreal (Ω) | Zimag (Ω) | Zmod (Ω) | Zphase (°) | Pass
10 | 0.0099877 | 3.3207e-06 | 0.0099877 | 0.019 | OK
1 | 0.0099877 | -4.8456e-07 | 0.0099877 | -0.003 | OK
0.1 | 0.0099878 | 6.4246e-08 | 0.0099878 | 0 | OK
with 10mohm(64.476nH) resistor @ 2A range
10 | 0.0099872 | 3.5382e-06 | 0.0099872 | 0.02 | OK
1 | 0.0099823 | 6.0132e-07 | 0.0099823 | 0.003 | OK
0.1 | 0.0099882 | 1.9504e-06 | 0.0099882 | 0.011 | OK
with 10mohm(64.476nH) resistor @ 400mA range
10 | 0.099952 | 8.4101e-07 | 0.099952 | 0 | OK
1 | 0.099946 | -7.4765e-06 | 0.099946 | -0.004 | OK
0.1 | 0.099944 | 3.7816e-06 | 0.099944 | 0.002 | OK
with 100mohm(112.196nH) @ 200mA range
10 | 0.099961 | -1.9922e-06 | 0.099961 | -0.001 | OK
1 | 0.099922 | -9.1967e-06 | 0.099922 | -0.005 | OK
0.1 | 0.099945 | -1.1612e-05 | 0.099945 | -0.007 | OK
with 100mohm(112.196nH) @ 40mA range
10 | 0.99783 | -9.8864e-05 | 0.99783 | -0.006 | OK
1 | 0.99792 | -0.00012836 | 0.99792 | -0.007 | OK
0.1 | 0.99789 | 4.9306e-05 | 0.99789 | 0.003 | OK
with 1ohm(84.638nH) @ 20mA range
10 | 0.99795 | -5.7941e-05 | 0.99795 | -0.003 | OK
1 | 0.99779 | -0.00040511 | 0.99779 | -0.023 | OK
0.1 | 0.99799 | -1.2269e-07 | 0.99799 | 0 | OK
with 1ohm(84.638nH) @ 4mA range
10 | 9.9965 | -0.00097668 | 9.9965 | -0.006 | OK
1 | 9.9964 | -0.0011716 | 9.9964 | -0.007 | OK
0.1 | 9.9955 | 5.8953e-05 | 9.9955 | 0 | OK
with 10ohm(80nH) @ 2mA range
10 | 9.9948 | 0.0012622 | 9.9948 | 0.007 | OK
1 | 9.9974 | 0.0044622 | 9.9974 | 0.026 | OK
0.1 | 9.9948 | -0.0010983 | 9.9948 | -0.006 | OK
with 10ohm(80nH) @ 400uA range

## #0014
S/N #IM1021060014
MODE | SET VALUE | DMM READING | ZIM READING | ERROR | PASS
DC Voltage | 10 | 10.002 | 10.0027 | 0.000691 | OK
| 20 | 20 | 19.9998 | -0.00023 | OK
| 50 | 49.991 | 49.9897 | -0.001319 | OK
| 100 | 99.975 | 99.9759 | 0.00086 | OK
with 100V range ( Gain : 0.919949, Offset : 0.092352 )
DC Voltage | 100 | 101.43 | 101.4621 | 0.032068 | OK
| 200 | 202.25 | 202.2643 | 0.01427 | OK
| 500 | 504.49 | 504.4966 | 0.006578 | OK
| 1000 | 1008.28 | 1008.314 | 0.033977 | OK
with 1000V range ( Gain : 1.001297, Offset : 1.050753)
Temperature | -50 | -50 | -50.0057 | -0.005682 | OK
| 0 | 0 | 0.005609 | 0.005609 | OK
| 50 | 50 | 50.0058 | 0.005783 | OK
| 100 | 100 | 99.9943 | -0.005666 | OK
with PT100 sensor (Gain : 1.000607, Offset : 0.146165)
Frequency | 1 | 1.0001 | 1 | 0.0101% | OK
| 10 | 10 | 10 | -0.0002% | OK
| 100 | 100.0076 | 100 | 0.007599% | OK
| 1000 | 1000.036 | 1000 | 0.0036% | OK
| 4000 | 4000.009 | 4000 | 0.000225% | OK
with 100mohm resistor @ 400mA range
Freq (Hz) | Zreal (Ω) | Zimag (Ω) | Zmod (Ω) | Zphase (°) | Pass
10 | 0.0099861 | 2.315e-06 | 0.0099861 | 0.013 | OK
1 | 0.0099878 | -6.2302e-07 | 0.0099878 | -0.004 | OK
0.1 | 0.0099869 | 7.9259e-07 | 0.0099869 | 0.005 | OK
with 10mohm(64.476nH) resistor @ 2A range
10 | 0.0099871 | 3.2616e-06 | 0.0099871 | 0.019 | OK
1 | 0.0099876 | -1.1202e-06 | 0.0099876 | -0.006 | OK
0.1 | 0.0099878 | 7.2701e-07 | 0.0099878 | 0.004 | OK
with 10mohm(64.476nH) resistor @ 400mA range
10 | 0.09995 | 1.5794e-05 | 0.09995 | 0.009 | OK
1 | 0.099953 | -4.5102e-06 | 0.099953 | -0.003 | OK
0.1 | 0.099951 | 8.6753e-06 | 0.099951 | 0.005 | OK
with 100mohm(112.196nH) @ 200mA range
10 | 0.099952 | 1.0725e-05 | 0.099952 | 0.006 | OK
1 | 0.099952 | -8.3827e-06 | 0.099952 | -0.005 | OK
0.1 | 0.099948 | -4.9679e-06 | 0.099948 | -0.003 | OK
with 100mohm(112.196nH) @ 40mA range
10 | 0.99798 | -3.6033e-05 | 0.99798 | -0.002 | OK
1 | 0.99796 | -3.5198e-05 | 0.99796 | -0.002 | OK
0.1 | 0.99799 | 8.3749e-05 | 0.99799 | 0.005 | OK
with 1ohm(84.638nH) @ 20mA range
10 | 0.99798 | -9.1797e-05 | 0.99798 | -0.005 | OK
1 | 0.99797 | -0.00011201 | 0.99797 | -0.006 | OK
0.1 | 0.99819 | 0.00015566 | 0.99819 | 0.009 | OK
with 1ohm(84.638nH) @ 4mA range
10 | 9.9963 | -0.00039394 | 9.9963 | -0.002 | OK
1 | 9.9963 | -0.00086063 | 9.9963 | -0.005 | OK
0.1 | 9.9962 | 0.00088651 | 9.9962 | 0.005 | OK
with 10ohm(80nH) @ 2mA range
10 | 9.9959 | -0.0016494 | 9.9959 | -0.009 | OK
1 | 9.9957 | -0.00022752 | 9.9957 | -0.001 | OK
0.1 | 9.997 | 0.0015631 | 9.997 | 0.009 | OK
with 10ohm(80nH) @ 400uA range

## #0015
S/N #IM1021060015
MODE | SET VALUE | DMM READING | ZIM READING | ERROR | PASS
DC Voltage | 10 | 10.002 | 10.0033 | 0.001268 | OK
| 20 | 20 | 19.9996 | -0.000383 | OK
| 50 | 49.989 | 49.9871 | -0.001906 | OK
| 100 | 99.97 | 99.9705 | 0.000524 | OK
with 100V range ( Gain : 0.919698, Offset : 0.093073 )
DC Voltage | 100 | 101.41 | 101.4564 | 0.04638 | OK
| 200 | 202.25 | 202.2712 | 0.02118 | OK
| 500 | 504.48 | 504.4828 | 0.002845 | OK
| 1000 | 1008.27 | 1008.3046 | 0.034552 | OK
with 1000V range ( Gain : 1.001342, Offset : 1.065244)
Temperature | -50 | -50 | -50.0057 | -0.005655 | OK
| 0 | 0 | 0.005595 | 0.005595 | OK
| 50 | 50 | 50.0058 | 0.005756 | OK
| 100 | 100 | 99.9943 | -0.005678 | OK
with PT100 sensor (Gain : 1.000588, Offset : 0.083681)
Frequency | 1 | 0.99991 | 1 | -0.00851% | OK
| 10 | 10.0014 | 10 | 0.0138% | OK
| 100 | 100.009 | 100 | 0.008999% | OK
| 1000 | 1000.007 | 1000 | 0.0007% | OK
| 4000 | 4000.084 | 4000 | 0.0021% | OK
with 100mohm resistor @ 400mA range
Freq (Hz) | Zreal (Ω) | Zimag (Ω) | Zmod (Ω) | Zphase (°) | Pass
10 | 0.0099872 | 3.7797e-06 | 0.0099872 | 0.022 | OK
1 | 0.0099863 | 1.3932e-07 | 0.0099863 | 0.001 | OK
0.1 | 0.0099884 | -2.3743e-07 | 0.0099884 | -0.001 | OK
with 10mohm(64.476nH) resistor @ 2A range
10 | 0.0099858 | 4.4065e-06 | 0.0099858 | 0.025 | OK
1 | 0.0099919 | 1.7122e-06 | 0.0099919 | 0.01 | OK
0.1 | 0.0099888 | 1.4746e-06 | 0.0099888 | 0.008 | OK
with 10mohm(64.476nH) resistor @ 400mA range
10 | 0.099945 | 2.2894e-06 | 0.099945 | 0.001 | OK
1 | 0.099948 | -7.2322e-06 | 0.099948 | -0.004 | OK
0.1 | 0.099943 | 8.4149e-07 | 0.099943 | 0 | OK
with 100mohm(112.196nH) @ 200mA range
10 | 0.099954 | 3.1025e-06 | 0.099954 | 0.002 | OK
1 | 0.099909 | -1.9981e-06 | 0.099909 | -0.001 | OK
0.1 | 0.099941 | 1.0223e-06 | 0.099941 | 0.001 | OK
with 100mohm(112.196nH) @ 40mA range
10 | 0.9979 | -5.3549e-05 | 0.9979 | -0.003 | OK
1 | 0.99797 | -9.8572e-05 | 0.99797 | -0.006 | OK
0.1 | 0.99777 | 8.9876e-06 | 0.99777 | 0.001 | OK
with 1ohm(84.638nH) @ 20mA range
10 | 0.99801 | -3.7998e-05 | 0.99801 | -0.002 | OK
1 | 0.99752 | 0.00013264 | 0.99752 | 0.008 | OK
0.1 | 0.99777 | 5.7133e-05 | 0.99777 | 0.003 | OK
with 1ohm(84.638nH) @ 4mA range
10 | 9.9963 | 1.885e-05 | 9.9963 | 0 | OK
1 | 9.9967 | 0.00045087 | 9.9967 | 0.003 | OK
0.1 | 9.9957 | 0.00027817 | 9.9957 | 0.002 | OK
with 10ohm(80nH) @ 2mA range
10 | 9.9954 | -0.0011052 | 9.9954 | -0.006 | OK
1 | 9.9947 | -0.0043114 | 9.9947 | -0.025 | OK
0.1 | 9.9953 | 0.0017594 | 9.9953 | 0.01 | OK
with 10ohm(80nH) @ 400uA range

## #0016
S/N #IM1021060016
MODE | SET VALUE | DMM READING | ZIM READING | ERROR | PASS
DC Voltage | 10 | 10.003 | 10.0043 | 0.001277 | OK
| 20 | 20 | 20.0003 | 0.000338 | OK
| 50 | 49.989 | 49.9879 | -0.001086 | OK
| 100 | 99.973 | 99.9739 | 0.000854 | OK
with 100V range ( Gain : 0.919657, Offset : 0.094748 )
DC Voltage | 100 | 101.42 | 101.4695 | 0.049451 | OK
| 200 | 202.24 | 202.2676 | 0.027564 | OK
| 500 | 504.46 | 504.4615 | 0.001486 | OK
| 1000 | 1008.28 | 1008.3181 | 0.038112 | OK
with 1000V range ( Gain : 1.001101, Offset : 1.077303)
Temperature | -50 | -50 | -50.009 | -0.008952 | OK
| 0 | 0 | 0.015179 | 0.015179 | OK
| 50 | 50 | 49.9965 | -0.003533 | OK
| 100 | 100 | 100.0295 | 0.029534 | OK
with PT100 sensor (Gain : 1.000873, Offset : 0.187015)
Frequency | 1 | 0.99973 | 1 | -0.02693% | OK
| 10 | 10.006 | 10 | 0.06036% | OK
| 100 | 100.0029 | 100 | 0.0029% | OK
| 1000 | 999.9968 | 1000 | -0.00032% | OK
| 4000 | 4000.052 | 4000 | 0.0013% | OK
with 100mohm resistor @ 400mA range
Freq (Hz) | Zreal (Ω) | Zimag (Ω) | Zmod (Ω) | Zphase (°) | Pass
10 | 0.0099851 | 2.3789e-06 | 0.0099851 | 0.014 | OK
1 | 0.0099868 | 1.0939e-06 | 0.0099868 | 0.006 | OK
0.1 | 0.0099887 | 9.5184e-07 | 0.0099887 | 0.005 | OK
with 10mohm(64.476nH) resistor @ 2A range
10 | 0.0099865 | 5.1564e-06 | 0.0099865 | 0.03 | OK
1 | 0.0099847 | -3.4764e-06 | 0.0099847 | -0.02 | OK
0.1 | 0.0099896 | 2.7588e-06 | 0.0099896 | 0.016 | OK
with 10mohm(64.476nH) resistor @ 400mA range
10 | 0.099945 | 1.4654e-05 | 0.099945 | 0.008 | OK
1 | 0.099954 | 5.8858e-06 | 0.099954 | 0.003 | OK
0.1 | 0.099943 | 2.2559e-06 | 0.099943 | 0.001 | OK
with 100mohm(112.196nH) @ 200mA range
10 | 0.099945 | 1.1854e-05 | 0.099945 | 0.007 | OK
1 | 0.09993 | 3.8109e-05 | 0.09993 | 0.022 | OK
0.1 | 0.099943 | 4.6038e-06 | 0.099943 | 0.003 | OK
with 100mohm(112.196nH) @ 40mA range
10 | 0.99781 | -0.0001355 | 0.99781 | -0.008 | OK
1 | 0.998 | 8.3673e-06 | 0.998 | 0 | OK
0.1 | 0.99786 | -2.1256e-06 | 0.99786 | 0 | OK
with 1ohm(84.638nH) @ 20mA range
10 | 0.99797 | 0.00010021 | 0.99797 | 0.006 | OK
1 | 0.99761 | -0.00010086 | 0.99761 | -0.006 | OK
0.1 | 0.99794 | 6.6325e-05 | 0.99794 | 0.004 | OK
with 1ohm(84.638nH) @ 4mA range
10 | 9.9957 | 0.0012018 | 9.9957 | 0.007 | OK
1 | 9.9964 | -0.0010102 | 9.9964 | -0.006 | OK
0.1 | 9.995 | 0.0010119 | 9.995 | 0.006 | OK
with 10ohm(80nH) @ 2mA range
10 | 9.9968 | -0.0018245 | 9.9968 | -0.01 | OK
1 | 10.0014 | -0.0013801 | 10.0014 | -0.008 | OK
0.1 | 9.9972 | 0.0023123 | 9.9972 | 0.013 | OK
with 10ohm(80nH) @ 400uA range

## #0017
S/N #IM1021060017
MODE | SET VALUE | DMM READING | ZIM READING | ERROR | PASS
DC Voltage | 10 | 10.001 | 10.002 | 0.00099 | OK
| 20 | 20 | 19.9999 | -8.6e-05 | OK
| 50 | 49.989 | 49.9871 | -0.001869 | OK
| 100 | 99.972 | 99.9726 | 0.000554 | OK
with 100V range ( Gain : 0.919531, Offset : 0.087915 )
DC Voltage | 100 | 101.43 | 101.4821 | 0.052076 | OK
| 200 | 202.27 | 202.2924 | 0.022433 | OK
| 500 | 504.48 | 504.4823 | 0.002289 | OK
| 1000 | 1008.27 | 1008.3124 | 0.042409 | OK
with 1000V range ( Gain : 1.001026, Offset : 1.008246)
Temperature | -50 | -50 | -49.9992 | 0.000758 | OK
| 0 | 0 | 0.002397 | 0.002397 | OK
| 50 | 50 | 49.9929 | -0.007091 | OK
| 100 | 100 | 100.004 | 0.003964 | OK
with PT100 sensor (Gain : 1.000423, Offset : 0.174156)
Frequency | 1 | 1.0002 | 1 | 0.0167% | OK
| 10 | 10.004 | 10 | 0.04008% | OK
| 100 | 100.0064 | 100 | 0.0064% | OK
| 1000 | 1000.01 | 1000 | 0.001% | OK
| 4000 | 4000.071 | 4000 | 0.001775% | OK
with 100mohm resistor @ 400mA range
Freq (Hz) | Zreal (Ω) | Zimag (Ω) | Zmod (Ω) | Zphase (°) | Pass
10 | 0.0099886 | 3.8374e-06 | 0.0099886 | 0.022 | OK
1 | 0.0099864 | 2.3315e-07 | 0.0099864 | 0.001 | OK
0.1 | 0.0099884 | -4.0668e-07 | 0.0099884 | -0.002 | OK
with 10mohm(64.476nH) resistor @ 2A range
10 | 0.0099861 | 2.7986e-06 | 0.0099861 | 0.016 | OK
1 | 0.0099846 | 4.2788e-06 | 0.0099846 | 0.025 | OK
0.1 | 0.0099884 | 1.1735e-06 | 0.0099884 | 0.007 | OK
with 10mohm(64.476nH) resistor @ 400mA range
10 | 0.099957 | 5.003e-06 | 0.099957 | 0.003 | OK
1 | 0.099949 | -1.1933e-05 | 0.099949 | -0.007 | OK
0.1 | 0.099946 | 2.705e-06 | 0.099946 | 0.002 | OK
with 100mohm(112.196nH) @ 200mA range
10 | 0.099954 | 8.9579e-07 | 0.099954 | 0.001 | OK
1 | 0.099906 | 3.2659e-05 | 0.099906 | 0.019 | OK
0.1 | 0.099945 | -1.4784e-05 | 0.099945 | -0.008 | OK
with 100mohm(112.196nH) @ 40mA range
10 | 0.99794 | 0.0001093 | 0.99794 | 0.006 | OK
1 | 0.99795 | 2.5956e-05 | 0.99795 | 0.001 | OK
0.1 | 0.99787 | -3.8343e-05 | 0.99787 | -0.002 | OK
with 1ohm(84.638nH) @ 20mA range
10 | 0.99783 | 5.1202e-05 | 0.99783 | 0.003 | OK
1 | 0.99828 | 0.00019383 | 0.99828 | 0.011 | OK
0.1 | 0.99791 | -2.9904e-05 | 0.99791 | -0.002 | OK
with 1ohm(84.638nH) @ 4mA range
10 | 9.9955 | 0.001451 | 9.9955 | 0.008 | OK
1 | 9.9959 | 0.00025523 | 9.9959 | 0.001 | OK
0.1 | 9.9948 | 0.00013725 | 9.9948 | 0.001 | OK
with 10ohm(80nH) @ 2mA range
10 | 9.9967 | -0.0020649 | 9.9967 | -0.012 | OK
1 | 9.9921 | -0.0027292 | 9.9921 | -0.016 | OK
0.1 | 9.9952 | 0.00059296 | 9.9952 | 0.003 | OK
with 10ohm(80nH) @ 400uA range

## #0018
S/N #IM1021060018
MODE | SET VALUE | DMM READING | ZIM READING | ERROR | PASS
DC Voltage | 10 | 10.002 | 10.0026 | 0.000603 | OK
| 20 | 19.999 | 19.9982 | -0.000825 | OK
| 50 | 49.99 | 49.9886 | -0.001428 | OK
| 100 | 99.974 | 99.9744 | 0.000378 | OK
with 100V range ( Gain : 0.919517, Offset : 0.103248 )
DC Voltage | 100 | 101.45 | 101.5082 | 0.058171 | OK
| 200 | 202.28 | 202.3082 | 0.028152 | OK
| 500 | 504.5 | 504.5021 | 0.002129 | OK
| 1000 | 1008.32 | 1008.355 | 0.034952 | OK
with 1000V range ( Gain : 1.000758, Offset : 1.189511)
Temperature | -50 | -50 | -49.9809 | 0.019122 | OK
| 0 | 0 | 0.008366 | 0.008366 | OK
| 50 | 50 | 50.0182 | 0.018174 | OK
| 100 | 100 | 100.0173 | 0.017313 | OK
with PT100 sensor (Gain : 1.000175, Offset : 0.180082)
Frequency | 1 | 1.0003 | 1 | 0.0342% | OK
| 10 | 10.0033 | 10 | 0.03289% | OK
| 100 | 99.9952 | 100 | -0.00482% | OK
| 1000 | 999.9933 | 1000 | -0.00067% | OK
| 4000 | 4000.09 | 4000 | 0.00225% | OK
with 100mohm resistor @ 400mA range
Freq (Hz) | Zreal (Ω) | Zimag (Ω) | Zmod (Ω) | Zphase (°) | Pass
10 | 0.0099865 | 4.1441e-06 | 0.0099865 | 0.024 | OK
1 | 0.0099873 | 1.153e-06 | 0.0099873 | 0.007 | OK
0.1 | 0.0099878 | -6.139e-08 | 0.0099878 | 0 | OK
with 10mohm(64.476nH) resistor @ 2A range
10 | 0.0099851 | 3.4642e-06 | 0.0099851 | 0.02 | OK
1 | 0.0099847 | -3.8512e-06 | 0.0099847 | -0.022 | OK
0.1 | 0.0099888 | 1.9132e-06 | 0.0099888 | 0.011 | OK
with 10mohm(64.476nH) resistor @ 400mA range
10 | 0.099947 | 1.7499e-05 | 0.099947 | 0.01 | OK
1 | 0.099944 | -1.1552e-05 | 0.099944 | -0.007 | OK
0.1 | 0.09994 | 5.7192e-06 | 0.09994 | 0.003 | OK
with 100mohm(112.196nH) @ 200mA range
10 | 0.099962 | -5.1008e-06 | 0.099962 | -0.003 | OK
1 | 0.099968 | -4.6343e-05 | 0.099968 | -0.027 | OK
0.1 | 0.099918 | 5.8159e-06 | 0.099918 | 0.003 | OK
with 100mohm(112.196nH) @ 40mA range
10 | 0.99784 | 1.2678e-05 | 0.99784 | 0.001 | OK
1 | 0.99804 | -5.2808e-05 | 0.99804 | -0.003 | OK
0.1 | 0.99781 | -1.0469e-05 | 0.99781 | -0.001 | OK
with 1ohm(84.638nH) @ 20mA range
10 | 0.99796 | -5.3052e-05 | 0.99796 | -0.003 | OK
1 | 0.99813 | 0.0003928 | 0.99813 | 0.023 | OK
0.1 | 0.99782 | 3.299e-05 | 0.99782 | 0.002 | OK
with 1ohm(84.638nH) @ 4mA range
10 | 9.9962 | 0.00043579 | 9.9962 | 0.002 | OK
1 | 9.9968 | -0.0012496 | 9.9968 | -0.007 | OK
0.1 | 9.9946 | -2.43e-05 | 9.9946 | 0 | OK
with 10ohm(80nH) @ 2mA range
10 | 9.9957 | 0.00056097 | 9.9957 | 0.003 | OK
1 | 9.9977 | -0.0054815 | 9.9977 | -0.031 | OK
0.1 | 9.9895 | 0.0027794 | 9.9895 | 0.016 | OK
with 10ohm(80nH) @ 400uA range

## #0019
S/N #IM1021060019
MODE | SET VALUE | DMM READING | ZIM READING | ERROR | PASS
DC Voltage | 10 | 10.003 | 10.0036 | 0.000627 | OK
| 20 | 20 | 20.0003 | 0.000256 | OK
| 50 | 49.99 | 49.9892 | -0.000824 | OK
| 100 | 99.976 | 99.9765 | 0.000536 | OK
with 100V range ( Gain : 0.918962, Offset : 0.101767 )
DC Voltage | 100 | 101.46 | 101.4979 | 0.037913 | OK
| 200 | 202.28 | 202.2986 | 0.01857 | OK
| 500 | 504.5 | 504.4882 | -0.011849 | OK
| 1000 | 1008.29 | 1008.3169 | 0.026927 | OK
with 1000V range ( Gain : 1.001085, Offset : 1.143297)
Temperature | -50 | -50 | -50.0088 | -0.008809 | OK
| 0 | 0 | -0.000722 | -0.000722 | OK
| 50 | 50 | 49.9962 | -0.003764 | OK
| 100 | 100 | 100.0137 | 0.01374 | OK
with PT100 sensor (Gain : 1.000552, Offset : 0.171059)
Frequency | 1 | 0.99985 | 1 | -0.0147% | OK
| 10 | 10.0038 | 10 | 0.03829% | OK
| 100 | 100.0001 | 100 | 0.0001% | OK
| 1000 | 999.9682 | 1000 | -0.00318% | OK
| 4000 | 4000.046 | 4000 | 0.00115% | OK
with 100mohm resistor @ 400mA range
Freq (Hz) | Zreal (Ω) | Zimag (Ω) | Zmod (Ω) | Zphase (°) | Pass
10 | 0.0099877 | 4.168e-06 | 0.0099877 | 0.024 | OK
1 | 0.0099869 | 1.4908e-06 | 0.0099869 | 0.009 | OK
0.1 | 0.009989 | -4.0449e-07 | 0.009989 | -0.002 | OK
with 10mohm(64.476nH) resistor @ 2A range
10 | 0.0099881 | 4.805e-06 | 0.0099881 | 0.028 | OK
1 | 0.0099909 | -2.4831e-06 | 0.0099909 | -0.014 | OK
0.1 | 0.0099946 | 4.8949e-06 | 0.0099946 | 0.028 | OK
with 10mohm(64.476nH) resistor @ 400mA range
10 | 0.099954 | 8.3079e-06 | 0.099954 | 0.005 | OK
1 | 0.099949 | -8.2916e-06 | 0.099949 | -0.005 | OK
0.1 | 0.099946 | 4.4452e-06 | 0.099946 | 0.003 | OK
with 100mohm(112.196nH) @ 200mA range
10 | 0.099944 | 9.78e-06 | 0.099944 | 0.006 | OK
1 | 0.099968 | 4.7513e-05 | 0.099968 | 0.027 | OK
0.1 | 0.099942 | -1.0285e-05 | 0.099942 | -0.006 | OK
with 100mohm(112.196nH) @ 40mA range
10 | 0.9979 | 0.00012362 | 0.9979 | 0.007 | OK
1 | 0.99806 | -6.4162e-05 | 0.99806 | -0.004 | OK
0.1 | 0.99783 | -3.0795e-05 | 0.99783 | -0.002 | OK
with 1ohm(84.638nH) @ 20mA range
10 | 0.99791 | 3.9709e-05 | 0.99791 | 0.002 | OK
1 | 0.99812 | 0.00038824 | 0.99812 | 0.022 | OK
0.1 | 0.99796 | -0.00022153 | 0.99796 | -0.013 | OK
with 1ohm(84.638nH) @ 4mA range
10 | 9.9963 | 0.0012342 | 9.9963 | 0.007 | OK
1 | 9.9963 | 0.00096638 | 9.9963 | 0.006 | OK
0.1 | 9.996 | 0.0001563 | 9.996 | 0.001 | OK
with 10ohm(80nH) @ 2mA range
10 | 9.9951 | 0.0011016 | 9.9951 | 0.006 | OK
1 | 9.9975 | 0.0042455 | 9.9975 | 0.024 | OK
0.1 | 9.9961 | -0.00081626 | 9.9961 | -0.005 | OK
with 10ohm(80nH) @ 400uA range

## #0020
S/N #IM1021060020
MODE | SET VALUE | DMM READING | ZIM READING | ERROR | PASS
DC Voltage | 10 | 10.004 | 10.0047 | 0.00067 | OK
| 20 | 20.001 | 20.0007 | -0.00035 | OK
| 50 | 49.991 | 49.9909 | -0.000122 | OK
| 100 | 99.978 | 99.9784 | 0.00043 | OK
with 100V range ( Gain : 0.919379, Offset : 0.09183 )
DC Voltage | 100 | 101.46 | 101.5031 | 0.043081 | OK
| 200 | 202.28 | 202.2953 | 0.015281 | OK
| 500 | 504.49 | 504.4901 | 8.8e-05 | OK
| 1000 | 1008.29 | 1008.3179 | 0.027918 | OK
with 1000V range ( Gain : 1.000836, Offset : 1.057118)
Temperature | -50 | -50 | -49.9932 | 0.006837 | OK
| 0 | 0 | -0.016254 | -0.016254 | OK
| 50 | 50 | 50.012 | 0.012005 | OK
| 100 | 100 | 99.9974 | -0.002592 | OK
with PT100 sensor (Gain : 1.000544, Offset : 0.155526)
Frequency | 1 | 1.0002 | 1 | 0.0197% | OK
| 10 | 10.0028 | 10 | 0.02779% | OK
| 100 | 100.0077 | 100 | 0.007699% | OK
| 1000 | 1000.031 | 1000 | 0.0031% | OK
| 4000 | 4000.059 | 4000 | 0.001475% | OK
with 100mohm resistor @ 400mA range
Freq (Hz) | Zreal (Ω) | Zimag (Ω) | Zmod (Ω) | Zphase (°) | Pass
10 | 0.0099869 | 6.0588e-06 | 0.0099869 | 0.035 | OK
1 | 0.0099872 | -2.3933e-08 | 0.0099872 | 0 | OK
0.1 | 0.0099894 | 1.7833e-07 | 0.0099894 | 0.001 | OK
with 10mohm(64.476nH) resistor @ 2A range
10 | 0.0099856 | 5.0759e-06 | 0.0099856 | 0.029 | OK
1 | 0.0099902 | -2.2543e-06 | 0.0099902 | -0.013 | OK
0.1 | 0.010004 | -9.4173e-07 | 0.010004 | -0.005 | OK
with 10mohm(64.476nH) resistor @ 400mA range
10 | 0.099954 | 3.6385e-06 | 0.099954 | 0.002 | OK
1 | 0.09996 | 4.1562e-06 | 0.09996 | 0.002 | OK
0.1 | 0.099945 | 3.3209e-06 | 0.099945 | 0.002 | OK
with 100mohm(112.196nH) @ 200mA range
10 | 0.099952 | 1.4814e-05 | 0.099952 | 0.008 | OK
1 | 0.099912 | -1.0989e-06 | 0.099912 | -0.001 | OK
0.1 | 0.099939 | 7.9815e-05 | 0.099939 | 0.046 | OK
with 100mohm(112.196nH) @ 40mA range
10 | 0.99792 | -0.00015022 | 0.99792 | -0.009 | OK
1 | 0.99791 | -7.6947e-05 | 0.99791 | -0.004 | OK
0.1 | 0.99792 | 1.5524e-07 | 0.99792 | 0 | OK
with 1ohm(84.638nH) @ 20mA range
10 | 0.99788 | 2.0855e-05 | 0.99788 | 0.001 | OK
1 | 0.9983 | 0.00010931 | 0.9983 | 0.006 | OK
0.1 | 0.99758 | 0.00032871 | 0.99758 | 0.019 | OK
with 1ohm(84.638nH) @ 4mA range
10 | 9.9962 | 0.0010875 | 9.9962 | 0.006 | OK
1 | 9.996 | -0.00099917 | 9.996 | -0.006 | OK
0.1 | 9.9952 | 0.0006503 | 9.9952 | 0.004 | OK
with 10ohm(80nH) @ 2mA range
10 | 9.9954 | -0.0003907 | 9.9954 | -0.002 | OK
1 | 10.0004 | 0.0027338 | 10.0004 | 0.016 | OK
0.1 | 9.9953 | -0.00079927 | 9.9953 | -0.005 | OK
with 10ohm(80nH) @ 400uA range

## #0021
S/N #IM1021060021
MODE | SET VALUE | DMM READING | ZIM READING | ERROR | PASS
DC Voltage | 10 | 10.003 | 10.0044 | 0.001427 | OK
| 20 | 20 | 20.0004 | 0.000373 | OK
| 50 | 49.989 | 49.9873 | -0.00171 | OK
| 100 | 99.969 | 99.9698 | 0.000778 | OK
with 100V range ( Gain : 0.91938, Offset : 0.088995 )
DC Voltage | 100 | 101.12 | 101.1261 | 0.00609 | OK
| 200 | 201.93 | 201.9116 | -0.01838 | OK
| 500 | 504.17 | 504.1355 | -0.034468 | OK
| 1000 | 1007.98 | 1008.0258 | 0.045796 | OK
with 1000V range ( Gain : 1.000828, Offset : 0.970965)
Temperature | -50 | -50 | -50.0057 | -0.005669 | OK
| 0 | 0 | 0.005616 | 0.005616 | OK
| 50 | 50 | 50.0058 | 0.005772 | OK
| 100 | 100 | 99.9943 | -0.00571 | OK
with PT100 sensor (Gain : 1.000616, Offset : 0.177408)
Frequency | 1 | 0.99996 | 1 | -0.0042% | OK
| 10 | 10.0004 | 10 | 0.0044% | OK
| 100 | 100.0038 | 100 | 0.0038% | OK
| 1000 | 999.978 | 1000 | -0.0022% | OK
| 4000 | 4000.008 | 4000 | 0.0002% | OK
with 100mohm resistor @ 400mA range
Freq (Hz) | Zreal (Ω) | Zimag (Ω) | Zmod (Ω) | Zphase (°) | Pass
10 | 0.0099864 | 5.0044e-06 | 0.0099864 | 0.029 | OK
1 | 0.0099879 | 5.2341e-07 | 0.0099879 | 0.003 | OK
0.1 | 0.0099882 | -4.2942e-07 | 0.0099882 | -0.002 | OK
with 10mohm(64.476nH) resistor @ 2A range
10 | 0.0099871 | 4.2151e-06 | 0.0099871 | 0.024 | OK
1 | 0.0099905 | 4.1177e-06 | 0.0099905 | 0.024 | OK
0.1 | 0.0099908 | 2.6572e-06 | 0.0099908 | 0.015 | OK
with 10mohm(64.476nH) resistor @ 400mA range
10 | 0.09995 | 1.4096e-05 | 0.09995 | 0.008 | OK
1 | 0.099949 | 8.2143e-06 | 0.099949 | 0.005 | OK
0.1 | 0.099944 | 1.5718e-06 | 0.099944 | 0.001 | OK
with 100mohm(112.196nH) @ 200mA range
10 | 0.099942 | 5.175e-06 | 0.099942 | 0.003 | OK
1 | 0.099902 | -1.2402e-05 | 0.099902 | -0.007 | OK
0.1 | 0.099953 | 4.0082e-06 | 0.099953 | 0.002 | OK
with 100mohm(112.196nH) @ 40mA range
10 | 0.99782 | -4.6548e-05 | 0.99782 | -0.003 | OK
1 | 0.99796 | -8.3965e-05 | 0.99796 | -0.005 | OK
0.1 | 0.99782 | 4.9881e-06 | 0.99782 | 0 | OK
with 1ohm(84.638nH) @ 20mA range
10 | 0.99796 | 0.00015677 | 0.99796 | 0.009 | OK
1 | 0.99758 | 5.0685e-05 | 0.99758 | 0.003 | OK
0.1 | 0.9979 | -4.9652e-05 | 0.9979 | -0.003 | OK
with 1ohm(84.638nH) @ 4mA range
10 | 9.9956 | 0.0011563 | 9.9956 | 0.007 | OK
1 | 9.9969 | 0.00035526 | 9.9969 | 0.002 | OK
0.1 | 9.9952 | -7.9549e-05 | 9.9952 | 0 | OK
with 10ohm(80nH) @ 2mA range
10 | 9.9958 | -0.0011638 | 9.9958 | -0.007 | OK
1 | 9.9982 | 0.0040121 | 9.9982 | 0.023 | OK
0.1 | 9.9959 | 0.00099449 | 9.9959 | 0.006 | OK
with 10ohm(80nH) @ 400uA range

## #0022
S/N #IM1021060022
MODE | SET VALUE | DMM READING | ZIM READING | ERROR | PASS
DC Voltage | 10 | 10.003 | 10.0039 | 0.000853 | OK
| 20 | 20 | 20 | -3e-06 | OK
| 50 | 49.986 | 49.9844 | -0.001616 | OK
| 100 | 99.966 | 99.9667 | 0.000673 | OK
with 100V range ( Gain : 0.919834, Offset : 0.107037 )
DC Voltage | 100 | 101.12 | 101.1267 | 0.006705 | OK
| 200 | 201.94 | 201.9364 | -0.0036 | OK
| 500 | 504.17 | 504.1594 | -0.010631 | OK
| 1000 | 1007.99 | 1008.0489 | 0.058916 | OK
with 1000V range ( Gain : 1.001471, Offset : 1.171293)
Temperature | -50 | -50 | -49.9992 | 0.000758 | OK
| 0 | 0 | 0.002397 | 0.002397 | OK
| 50 | 50 | 49.9929 | -0.007091 | OK
| 100 | 100 | 100.004 | 0.003964 | OK
with PT100 sensor (Gain : 1.000423, Offset : 0.174156)
Frequency | 1 | 1.0003 | 1 | 0.0336% | OK
| 10 | 10.0017 | 10 | 0.0169% | OK
| 100 | 100.0081 | 100 | 0.008099% | OK
| 1000 | 1000.023 | 1000 | 0.0023% | OK
| 4000 | 4000.057 | 4000 | 0.001425% | OK
with 100mohm resistor @ 400mA range
Freq (Hz) | Zreal (Ω) | Zimag (Ω) | Zmod (Ω) | Zphase (°) | Pass
10 | 0.009988 | 2.7356e-06 | 0.009988 | 0.016 | OK
1 | 0.0099873 | -3.1727e-07 | 0.0099873 | -0.002 | OK
0.1 | 0.0099882 | -1.7298e-07 | 0.0099882 | -0.001 | OK
with 10mohm(64.476nH) resistor @ 2A range
10 | 0.0099867 | 3.4317e-06 | 0.0099867 | 0.02 | OK
1 | 0.0099918 | 1.4497e-06 | 0.0099918 | 0.008 | OK
0.1 | 0.0099887 | 7.7524e-07 | 0.0099887 | 0.004 | OK
with 10mohm(64.476nH) resistor @ 400mA range
10 | 0.099952 | 1.3631e-05 | 0.099952 | 0.008 | OK
1 | 0.099954 | -8.959e-06 | 0.099954 | -0.005 | OK
0.1 | 0.099947 | 1.9892e-06 | 0.099947 | 0.001 | OK
with 100mohm(112.196nH) @ 200mA range
10 | 0.099955 | 1.9181e-05 | 0.099955 | 0.011 | OK
1 | 0.099974 | -3.3819e-05 | 0.099974 | -0.019 | OK
0.1 | 0.099963 | 5.8244e-06 | 0.099963 | 0.003 | OK
with 100mohm(112.196nH) @ 40mA range
10 | 0.99786 | -3.1413e-05 | 0.99786 | -0.002 | OK
1 | 0.99795 | 3.8845e-05 | 0.99795 | 0.002 | OK
0.1 | 0.9979 | 1.3768e-05 | 0.9979 | 0.001 | OK
with 1ohm(84.638nH) @ 20mA range
10 | 0.99791 | -1.4975e-05 | 0.99791 | -0.001 | OK
1 | 0.99836 | 0.00011641 | 0.99836 | 0.007 | OK
0.1 | 0.99807 | 0.00020188 | 0.99807 | 0.012 | OK
with 1ohm(84.638nH) @ 4mA range
10 | 9.9959 | 0.001038 | 9.9959 | 0.006 | OK
1 | 9.9976 | 0.0002008 | 9.9976 | 0.001 | OK
0.1 | 9.9952 | -0.00044949 | 9.9952 | -0.003 | OK
with 10ohm(80nH) @ 2mA range
10 | 9.995 | -0.00095005 | 9.995 | -0.005 | OK
1 | 9.9976 | 0.0039645 | 9.9976 | 0.023 | OK
0.1 | 9.9973 | -0.0012152 | 9.9973 | -0.007 | OK
with 10ohm(80nH) @ 400uA range

## #0023
S/N #IM1021060023
MODE | SET VALUE | DMM READING | ZIM READING | ERROR | PASS
DC Voltage | 10 | 10.005 | 10.006 | 0.001012 | OK
| 20 | 20 | 20.0005 | 0.000482 | OK
| 50 | 49.992 | 49.9911 | -0.000942 | OK
| 100 | 99.974 | 99.9749 | 0.000864 | OK
with 100V range ( Gain : 0.919988, Offset : 0.097117 )
DC Voltage | 100 | 101.14 | 101.1482 | 0.008239 | OK
| 200 | 201.96 | 201.958 | -0.001968 | OK
| 500 | 504.16 | 504.1446 | -0.015392 | OK
| 1000 | 1007.97 | 1008.0192 | 0.049235 | OK
with 1000V range ( Gain : 1.00154, Offset : 1.060992)
Temperature | -50 | -50 | -50.0333 | -0.03327 | OK
| 0 | 0 | -0.019285 | -0.019285 | OK
| 50 | 50 | 50.0153 | 0.015273 | OK
| 100 | 100 | 100.007 | 0.006971 | OK
with PT100 sensor (Gain : 1.00067, Offset : 0.152516)
Frequency | 1 | 1.0002 | 1 | 0.0226% | OK
| 10 | 10.0009 | 10 | 0.009099% | OK
| 100 | 100.0066 | 100 | 0.0066% | OK
| 1000 | 1000.012 | 1000 | 0.0012% | OK
| 4000 | 4000.021 | 4000 | 0.000525% | OK
with 100mohm resistor @ 400mA range
Freq (Hz) | Zreal (Ω) | Zimag (Ω) | Zmod (Ω) | Zphase (°) | Pass
10 | 0.0099856 | 5.8004e-06 | 0.0099856 | 0.033 | OK
1 | 0.0099871 | -7.8117e-07 | 0.0099871 | -0.004 | OK
0.1 | 0.009989 | -1.0573e-07 | 0.009989 | -0.001 | OK
with 10mohm(64.476nH) resistor @ 2A range
10 | 0.0099862 | 3.2313e-06 | 0.0099862 | 0.019 | OK
1 | 0.0099856 | -3.4221e-06 | 0.0099856 | -0.02 | OK
0.1 | 0.0099902 | -1.3705e-06 | 0.0099902 | -0.008 | OK
with 10mohm(64.476nH) resistor @ 400mA range
10 | 0.099953 | 1.3467e-05 | 0.099953 | 0.008 | OK
1 | 0.099956 | -1.0667e-05 | 0.099956 | -0.006 | OK
0.1 | 0.099947 | 5.3318e-06 | 0.099947 | 0.003 | OK
with 100mohm(112.196nH) @ 200mA range
10 | 0.099955 | 1.8895e-05 | 0.099955 | 0.011 | OK
1 | 0.099929 | -3.3121e-05 | 0.099929 | -0.019 | OK
0.1 | 0.099954 | 2.0139e-05 | 0.099954 | 0.012 | OK
with 100mohm(112.196nH) @ 40mA range
10 | 0.99794 | 3.3336e-05 | 0.99794 | 0.002 | OK
1 | 0.99802 | 4.5313e-05 | 0.99802 | 0.003 | OK
0.1 | 0.99789 | 4.6584e-05 | 0.99789 | 0.003 | OK
with 1ohm(84.638nH) @ 20mA range
10 | 0.99787 | 8.6332e-05 | 0.99787 | 0.005 | OK
1 | 0.99756 | 0.0002481 | 0.99756 | 0.014 | OK
0.1 | 0.99787 | -1.8382e-05 | 0.99787 | -0.001 | OK
with 1ohm(84.638nH) @ 4mA range
10 | 9.9951 | 0.0010519 | 9.9951 | 0.006 | OK
1 | 9.9954 | -8.8236e-05 | 9.9954 | -0.001 | OK
0.1 | 9.9953 | -3.1762e-05 | 9.9953 | 0 | OK
with 10ohm(80nH) @ 2mA range
10 | 9.9962 | 0.00069411 | 9.9962 | 0.004 | OK
1 | 9.9917 | -0.0019182 | 9.9917 | -0.011 | OK
0.1 | 9.9956 | 0.0012263 | 9.9956 | 0.007 | OK
with 10ohm(80nH) @ 400uA range

## #0024
S/N #IM1021060024
MODE | SET VALUE | DMM READING | ZIM READING | ERROR | PASS
DC Voltage | 10 | 10.008 | 10.0094 | 0.001361 | OK
| 20 | 20.007 | 20.0073 | 0.000269 | OK
| 50 | 49.997 | 49.996 | -0.001037 | OK
| 100 | 99.984 | 99.9847 | 0.000739 | OK
with 100V range ( Gain : 0.91986, Offset : 0.095579 )
DC Voltage | 100 | 101.17 | 101.1741 | 0.004071 | OK
| 200 | 202 | 201.9874 | -0.012616 | OK
| 500 | 504.23 | 504.2202 | -0.009814 | OK
| 1000 | 1008.09 | 1008.1312 | 0.041213 | OK
with 1000V range ( Gain : 1.001677, Offset : 1.035962)
Temperature | -50 | -50 | -49.9841 | 0.015898 | OK
| 0 | 0 | 0.017933 | 0.017933 | OK
| 50 | 50 | 50.0088 | 0.008826 | OK
| 100 | 100 | 100.0202 | 0.020248 | OK
with PT100 sensor (Gain : 1.00044, Offset : 0.220923)
Frequency | 1 | 1.0005 | 1 | 0.0493% | OK
| 10 | 10.0025 | 10 | 0.02499% | OK
| 100 | 100.0006 | 100 | 0.0006% | OK
| 1000 | 1000.053 | 1000 | 0.0053% | OK
| 4000 | 4000.074 | 4000 | 0.00185% | OK
with 100mohm resistor @ 400mA range
Freq (Hz) | Zreal (Ω) | Zimag (Ω) | Zmod (Ω) | Zphase (°) | Pass
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | OK
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | OK
0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | OK
with 10mohm(57.367nH) resistor @ 2A range
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | OK
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | OK
0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | OK
with 10mohm(57.367nH) resistor @ 400mA range
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | OK
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | OK
0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | OK
with 100mohm(52.47nH) @ 200mA range
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | OK
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | OK
0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | OK
with 100mohm(52.47nH) @ 40mA range
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | OK
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | OK
0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | OK
with 1ohm(107.241nH) @ 20mA range
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | OK
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | OK
0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | OK
with 1ohm(107.241nH) @ 4mA range
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | OK
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | OK
0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | OK
with 10ohm(1.893uH) @ 2mA range
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | OK
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | OK
0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | OK
with 10ohm(1.893uH) @ 400uA range

## #0025
S/N #IM1021060025
MODE | SET VALUE | DMM READING | ZIM READING | ERROR | PASS
DC Voltage | 10 | 10.01 | 10.0108 | 0.000835 | OK
| 20 | 20.01 | 20.0099 | -0.000104 | OK
| 50 | 50.004 | 50.0028 | -0.001188 | OK
| 100 | 99.996 | 99.9967 | 0.000723 | OK
with 100V range ( Gain : 0.919555, Offset : 0.100475 )
DC Voltage | 100 | 101.13 | 101.1396 | 0.009553 | OK
| 200 | 201.95 | 201.945 | -0.005046 | OK
| 500 | 504.15 | 504.1216 | -0.028362 | OK
| 1000 | 1007.96 | 1007.9993 | 0.039313 | OK
with 1000V range ( Gain : 1.001103, Offset : 1.105753)
Temperature | -50 | -50 | -49.99 | 0.009991 | OK
| 0 | 0 | -0.009907 | -0.009907 | OK
| 50 | 50 | 50.0215 | 0.021533 | OK
| 100 | 100 | 100.0101 | 0.010101 | OK
with PT100 sensor (Gain : 1.000617, Offset : 0.193119)
Frequency | 1 | 1.0002 | 1 | 0.0181% | OK
| 10 | 10.004 | 10 | 0.03998% | OK
| 100 | 100.0008 | 100 | 0.0008% | OK
| 1000 | 1000.042 | 1000 | 0.0042% | OK
| 4000 | 3999.99 | 4000 | -0.00025% | OK
with 100mohm resistor @ 400mA range
Freq (Hz) | Zreal (Ω) | Zimag (Ω) | Zmod (Ω) | Zphase (°) | Pass
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | OK
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | OK
0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | OK
with 10mohm(57.367nH) resistor @ 2A range
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | OK
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | OK
0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | OK
with 10mohm(57.367nH) resistor @ 400mA range
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | OK
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | OK
0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | OK
with 100mohm(52.47nH) @ 200mA range
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | OK
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | OK
0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | OK
with 100mohm(52.47nH) @ 40mA range
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | OK
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | OK
0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | OK
with 1ohm(107.241nH) @ 20mA range
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | OK
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | OK
0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | OK
with 1ohm(107.241nH) @ 4mA range
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | OK
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | OK
0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | OK
with 10ohm(1.893uH) @ 2mA range
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | OK
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | OK
0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | OK
with 10ohm(1.893uH) @ 400uA range

## #0026
S/N #IM1021060026
MODE | SET VALUE | DMM READING | ZIM READING | ERROR | PASS
DC Voltage | 10 | 10.01 | 10.0108 | 0.000812 | OK
| 20 | 20.008 | 20.008 | 4.1e-05 | OK
| 50 | 50.005 | 50.0035 | -0.001479 | OK
| 100 | 99.996 | 99.9963 | 0.00031 | OK
with 100V range ( Gain : 0.919593, Offset : 0.102826 )
DC Voltage | 100 | 101.07 | 101.0977 | 0.02772 | OK
| 200 | 201.87 | 201.8824 | 0.012435 | OK
| 500 | 504.11 | 504.1109 | 0.000942 | OK
| 1000 | 1007.91 | 1007.96 | 0.049967 | OK
with 1000V range ( Gain : 1.001218, Offset : 1.147515)
Temperature | -50 | -50 | -50.0607 | -0.060676 | OK
| 0 | 0 | 0.08012 | 0.08012 | OK
| 50 | 50 | 50.0878 | 0.087755 | OK
| 100 | 100 | 100.0205 | 0.020484 | OK
with PT100 sensor (Gain : 1.000066, Offset : 0.033292)
Frequency | 1 | 1.0003 | 1 | 0.0323% | OK
| 10 | 10.0027 | 10 | 0.02689% | OK
| 100 | 100.0023 | 100 | 0.0023% | OK
| 1000 | 1000.007 | 1000 | 0.0007% | OK
| 4000 | 4000.023 | 4000 | 0.000575% | OK
with 100mohm resistor @ 400mA range
Freq (Hz) | Zreal (Ω) | Zimag (Ω) | Zmod (Ω) | Zphase (°) | Pass
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | OK
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | OK
0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | OK
with 10mohm(57.367nH) resistor @ 2A range
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | OK
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | OK
0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | OK
with 10mohm(57.367nH) resistor @ 400mA range
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | OK
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | OK
0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | OK
with 100mohm(52.47nH) @ 200mA range
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | OK
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | OK
0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | OK
with 100mohm(52.47nH) @ 40mA range
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | OK
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | OK
0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | OK
with 1ohm(107.241nH) @ 20mA range
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | OK
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | OK
0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | OK
with 1ohm(107.241nH) @ 4mA range
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | OK
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | OK
0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | OK
with 10ohm(1.893uH) @ 2mA range
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | OK
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | OK
0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | OK
with 10ohm(1.893uH) @ 400uA range

## #0027
S/N #IM1021060027
MODE | SET VALUE | DMM READING | ZIM READING | ERROR | PASS
DC Voltage | 10 | 10.01 | 10.0113 | 0.001251 | OK
| 20 | 20.007 | 20.0071 | 6.6e-05 | OK
| 50 | 50.003 | 50.001 | -0.001984 | OK
| 100 | 99.993 | 99.994 | 0.000955 | OK
with 100V range ( Gain : 0.919079, Offset : 0.098908 )
DC Voltage | 100 | 101.09 | 101.0916 | 0.001619 | OK
| 200 | 201.89 | 201.8666 | -0.023444 | OK
| 500 | 504.15 | 504.1467 | -0.003347 | OK
| 1000 | 1007.96 | 1008.0055 | 0.045456 | OK
with 1000V range ( Gain : 1.000832, Offset : 1.072926)
Temperature | -50 | -50 | -50.0117 | -0.011708 | OK
| 0 | 0 | -0.00697 | -0.00697 | OK
| 50 | 50 | 50.0183 | 0.018338 | OK
| 100 | 100 | 100.0008 | 0.000794 | OK
with PT100 sensor (Gain : 1.000485, Offset : 0.164799)
Frequency | 1 | 0.99992 | 1 | -0.00778% | OK
| 10 | 10.0013 | 10 | 0.0132% | OK
| 100 | 100.0075 | 100 | 0.007499% | OK
| 1000 | 1000.032 | 1000 | 0.0032% | OK
| 4000 | 4000.054 | 4000 | 0.00135% | OK
with 100mohm resistor @ 400mA range
Freq (Hz) | Zreal (Ω) | Zimag (Ω) | Zmod (Ω) | Zphase (°) | Pass
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | OK
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | OK
0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | OK
with 10mohm(57.367nH) resistor @ 2A range
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | OK
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | OK
0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | OK
with 10mohm(57.367nH) resistor @ 400mA range
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | OK
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | OK
0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | OK
with 100mohm(52.47nH) @ 200mA range
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | OK
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | OK
0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | OK
with 100mohm(52.47nH) @ 40mA range
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | OK
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | OK
0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | OK
with 1ohm(107.241nH) @ 20mA range
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | OK
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | OK
0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | OK
with 1ohm(107.241nH) @ 4mA range
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | OK
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | OK
0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | OK
with 10ohm(1.893uH) @ 2mA range
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | OK
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | OK
0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | OK
with 10ohm(1.893uH) @ 400uA range

## #0028
S/N #IM1021060028
MODE | SET VALUE | DMM READING | ZIM READING | ERROR | PASS
DC Voltage | 10 | 10.008 | 10.008 | 3e-05 | OK
| 20 | 20.005 | 20.0047 | -0.000274 | OK
| 50 | 49.996 | 49.9945 | -0.001524 | OK
| 100 | 99.981 | 99.9816 | 0.000569 | OK
with 100V range ( Gain : 0.919449, Offset : 0.10503 )
DC Voltage | 100 | 101.15 | 101.1572 | 0.007248 | OK
| 200 | 201.94 | 201.9223 | -0.017721 | OK
| 500 | 504.19 | 504.1783 | -0.011734 | OK
| 1000 | 1008.01 | 1008.0479 | 0.037904 | OK
with 1000V range ( Gain : 1.001105, Offset : 1.147445)
Temperature | -50 | -50 | -49.9992 | 0.000758 | OK
| 0 | 0 | 0.002397 | 0.002397 | OK
| 50 | 50 | 49.9929 | -0.007091 | OK
| 100 | 100 | 100.004 | 0.003964 | OK
with PT100 sensor (Gain : 1.000423, Offset : 0.174156)
Frequency | 1 | 0.99996 | 1 | -0.00414% | OK
| 10 | 10.0026 | 10 | 0.02579% | OK
| 100 | 100.0034 | 100 | 0.0034% | OK
| 1000 | 1000.027 | 1000 | 0.0027% | OK
| 4000 | 4000.038 | 4000 | 0.00095% | OK
with 100mohm resistor @ 400mA range
Freq (Hz) | Zreal (Ω) | Zimag (Ω) | Zmod (Ω) | Zphase (°) | Pass
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | OK
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | OK
0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | OK
with 10mohm(57.367nH) resistor @ 2A range
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | OK
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | OK
0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | OK
with 10mohm(57.367nH) resistor @ 400mA range
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | OK
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | OK
0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | OK
with 100mohm(52.47nH) @ 200mA range
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | OK
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | OK
0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | OK
with 100mohm(52.47nH) @ 40mA range
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | OK
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | OK
0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | OK
with 1ohm(107.241nH) @ 20mA range
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | OK
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | OK
0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | OK
with 1ohm(107.241nH) @ 4mA range
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | OK
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | OK
0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | OK
with 10ohm(1.893uH) @ 2mA range
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | OK
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | OK
0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | OK
with 10ohm(1.893uH) @ 400uA range

## #0029
S/N #IM1021060029
MODE | SET VALUE | DMM READING | ZIM READING | ERROR | PASS
DC Voltage | 10 | 10.008 | 10.0081 | 5e-05 | OK
| 20 | 20.004 | 20.0045 | 0.000461 | OK
| 50 | 49.995 | 49.9938 | -0.001168 | OK
| 100 | 99.98 | 99.9809 | 0.000921 | OK
with 100V range ( Gain : 0.919743, Offset : 0.091801 )
DC Voltage | 100 | 101.2 | 101.2102 | 0.01022 | OK
| 200 | 202.01 | 202.0132 | 0.003184 | OK
| 500 | 504.24 | 504.2218 | -0.018159 | OK
| 1000 | 1008.05 | 1008.0953 | 0.045347 | OK
with 1000V range ( Gain : 1.001426, Offset : 0.995496)
Temperature | -50 | -50 | -50.0207 | -0.02075 | OK
| 0 | 0 | -0.009914 | -0.009914 | OK
| 50 | 50 | 50.0215 | 0.021494 | OK
| 100 | 100 | 100.01 | 0.010045 | OK
with PT100 sensor (Gain : 1.000607, Offset : 0.161876)
Frequency | 1 | 1.0002 | 1 | 0.0244% | OK
| 10 | 10.0016 | 10 | 0.0165% | OK
| 100 | 100.0035 | 100 | 0.0035% | OK
| 1000 | 1000.048 | 1000 | 0.0048% | OK
| 4000 | 4000.004 | 4000 | 0.0001% | OK
with 100mohm resistor @ 400mA range
Freq (Hz) | Zreal (Ω) | Zimag (Ω) | Zmod (Ω) | Zphase (°) | Pass
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | OK
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | OK
0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | OK
with 10mohm(57.367nH) resistor @ 2A range
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | OK
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | OK
0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | OK
with 10mohm(57.367nH) resistor @ 400mA range
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | OK
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | OK
0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | OK
with 100mohm(52.47nH) @ 200mA range
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | OK
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | OK
0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | OK
with 100mohm(52.47nH) @ 40mA range
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | OK
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | OK
0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | OK
with 1ohm(107.241nH) @ 20mA range
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | OK
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | OK
0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | OK
with 1ohm(107.241nH) @ 4mA range
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | OK
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | OK
0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | OK
with 10ohm(1.893uH) @ 2mA range
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | OK
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | OK
0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | OK
with 10ohm(1.893uH) @ 400uA range

## #0030
S/N #IM1021060030
MODE | SET VALUE | DMM READING | ZIM READING | ERROR | PASS
DC Voltage | 10 | 10.007 | 10.0077 | 0.000661 | OK
| 20 | 20.004 | 20.004 | 4.8e-05 | OK
| 50 | 49.994 | 49.9923 | -0.001666 | OK
| 100 | 99.978 | 99.9789 | 0.000894 | OK
with 100V range ( Gain : 0.919433, Offset : 0.105372 )
DC Voltage | 100 | 101.18 | 101.19 | 0.009963 | OK
| 200 | 202.03 | 202.0368 | 0.006801 | OK
| 500 | 504.24 | 504.2362 | -0.003841 | OK
| 1000 | 1008.07 | 1008.1114 | 0.041353 | OK
with 1000V range ( Gain : 1.000983, Offset : 1.151781)
Temperature | -50 | -50 | -50.0179 | -0.017896 | OK
| 0 | 0 | -0.003662 | -0.003662 | OK
| 50 | 50 | 49.9994 | -0.000558 | OK
| 100 | 100 | 100.0231 | 0.023094 | OK
with PT100 sensor (Gain : 1.000675, Offset : 0.16814)
Frequency | 1 | 0.99992 | 1 | -0.00782% | OK
| 10 | 10.0003 | 10 | 0.0031% | OK
| 100 | 100.0038 | 100 | 0.0038% | OK
| 1000 | 1000.049 | 1000 | 0.0049% | OK
| 4000 | 4000.016 | 4000 | 0.0004% | OK
with 100mohm resistor @ 400mA range
Freq (Hz) | Zreal (Ω) | Zimag (Ω) | Zmod (Ω) | Zphase (°) | Pass
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | OK
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | OK
0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | OK
with 10mohm(57.367nH) resistor @ 2A range
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | OK
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | OK
0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | OK
with 10mohm(57.367nH) resistor @ 400mA range
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | OK
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | OK
0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | OK
with 100mohm(52.47nH) @ 200mA range
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | OK
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | OK
0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | OK
with 100mohm(52.47nH) @ 40mA range
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | OK
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | OK
0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | OK
with 1ohm(107.241nH) @ 20mA range
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | OK
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | OK
0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | OK
with 1ohm(107.241nH) @ 4mA range
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | OK
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | OK
0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | OK
with 10ohm(1.893uH) @ 2mA range
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | OK
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | OK
0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | OK
with 10ohm(1.893uH) @ 400uA range

## #0031
S/N #IM1021060031
MODE | SET VALUE | DMM READING | ZIM READING | ERROR | PASS
DC Voltage | 10 | 10.008 | 10.0089 | 0.000937 | OK
| 20 | 20.005 | 20.0052 | 0.000232 | OK
| 50 | 49.996 | 49.9945 | -0.001523 | OK
| 100 | 99.981 | 99.9818 | 0.000836 | OK
with 100V range ( Gain : 0.919755, Offset : 0.089213 )
DC Voltage | 100 | 101.2 | 101.2103 | 0.010322 | OK
| 200 | 202.03 | 202.0299 | -0.000149 | OK
| 500 | 504.24 | 504.2283 | -0.011661 | OK
| 1000 | 1008.07 | 1008.0967 | 0.026687 | OK
with 1000V range ( Gain : 1.001287, Offset : 0.962572)
Temperature | -50 | -50 | -50.0057 | -0.005669 | OK
| 0 | 0 | 0.005616 | 0.005616 | OK
| 50 | 50 | 50.0058 | 0.005772 | OK
| 100 | 100 | 99.9943 | -0.00571 | OK
with PT100 sensor (Gain : 1.000616, Offset : 0.177408)
Frequency | 1 | 0.9999 | 1 | -0.00963% | OK
| 10 | 10.0021 | 10 | 0.0207% | OK
| 100 | 100.0026 | 100 | 0.0026% | OK
| 1000 | 1000.008 | 1000 | 0.0008% | OK
| 4000 | 4000.055 | 4000 | 0.001375% | OK
with 100mohm resistor @ 400mA range
Freq (Hz) | Zreal (Ω) | Zimag (Ω) | Zmod (Ω) | Zphase (°) | Pass
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | OK
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | OK
0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | OK
with 10mohm(57.367nH) resistor @ 2A range
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | OK
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | OK
0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | OK
with 10mohm(57.367nH) resistor @ 400mA range
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | OK
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | OK
0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | OK
with 100mohm(52.47nH) @ 200mA range
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | OK
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | OK
0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | OK
with 100mohm(52.47nH) @ 40mA range
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | OK
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | OK
0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | OK
with 1ohm(107.241nH) @ 20mA range
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | OK
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | OK
0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | OK
with 1ohm(107.241nH) @ 4mA range
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | OK
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | OK
0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | OK
with 10ohm(1.893uH) @ 2mA range
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | OK
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | OK
0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | OK
with 10ohm(1.893uH) @ 400uA range

## #0032
S/N #IM1021060032
MODE | SET VALUE | DMM READING | ZIM READING | ERROR | PASS
DC Voltage | 10 | 10.009 | 10.0099 | 0.000933 | OK
| 20 | 20.005 | 20.0052 | 0.000248 | OK
| 50 | 49.996 | 49.9942 | -0.001801 | OK
| 100 | 99.98 | 99.9814 | 0.001384 | OK
with 100V range ( Gain : 0.918631, Offset : 0.098205 )
DC Voltage | 100 | 101.2 | 101.2051 | 0.005111 | OK
| 200 | 202 | 201.9817 | -0.018273 | OK
| 500 | 504.25 | 504.2537 | 0.003695 | OK
| 1000 | 1008.06 | 1008.1116 | 0.051624 | OK
with 1000V range ( Gain : 1.000366, Offset : 1.074482)
Temperature | -50 | -50 | -49.9904 | 0.009645 | OK
| 0 | 0 | 0.00589 | 0.00589 | OK
| 50 | 50 | 49.9901 | -0.009907 | OK
| 100 | 100 | 99.9939 | -0.006102 | OK
with PT100 sensor (Gain : 1.000922, Offset : 0.146491)
Frequency | 1 | 1.0002 | 1 | 0.0186% | OK
| 10 | 10.0038 | 10 | 0.03849% | OK
| 100 | 100.0079 | 100 | 0.007899% | OK
| 1000 | 999.9991 | 1000 | -9e-05% | OK
| 4000 | 4000.052 | 4000 | 0.0013% | OK
with 100mohm resistor @ 400mA range
Freq (Hz) | Zreal (Ω) | Zimag (Ω) | Zmod (Ω) | Zphase (°) | Pass
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | OK
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | OK
0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | OK
with 10mohm(57.367nH) resistor @ 2A range
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | OK
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | OK
0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | OK
with 10mohm(57.367nH) resistor @ 400mA range
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | OK
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | OK
0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | OK
with 100mohm(52.47nH) @ 200mA range
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | OK
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | OK
0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | OK
with 100mohm(52.47nH) @ 40mA range
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | OK
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | OK
0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | OK
with 1ohm(107.241nH) @ 20mA range
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | OK
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | OK
0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | OK
with 1ohm(107.241nH) @ 4mA range
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | OK
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | OK
0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | OK
with 10ohm(1.893uH) @ 2mA range
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | OK
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | OK
0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | OK
with 10ohm(1.893uH) @ 400uA range

## #0033
S/N #IM1021060033
MODE | SET VALUE | DMM READING | ZIM READING | ERROR | PASS
DC Voltage | 10 | 10.008 | 10.0092 | 0.001236 | OK
| 20 | 20.004 | 20.0041 | 6.1e-05 | OK
| 50 | 49.995 | 49.994 | -0.001031 | OK
| 100 | 99.98 | 99.9808 | 0.000823 | OK
with 100V range ( Gain : 0.919502, Offset : 0.104812 )
DC Voltage | 100 | 101.21 | 101.226 | 0.016046 | OK
| 200 | 202.06 | 202.0633 | 0.003335 | OK
| 500 | 504.26 | 504.2616 | 0.001628 | OK
| 1000 | 1008.08 | 1008.136 | 0.055966 | OK
with 1000V range ( Gain : 1.001092, Offset : 1.151552)
Temperature | -50 | -50 | -50.0176 | -0.017594 | OK
| 0 | 0 | -0.003564 | -0.003564 | OK
| 50 | 50 | 49.9993 | -0.000678 | OK
| 100 | 100 | 99.9906 | -0.009445 | OK
with PT100 sensor (Gain : 1.00068, Offset : 0.199475)
Frequency | 1 | 1.0003 | 1 | 0.0286% | OK
| 10 | 10.0016 | 10 | 0.0156% | OK
| 100 | 100.0038 | 100 | 0.0038% | OK
| 1000 | 1000.011 | 1000 | 0.0011% | OK
| 4000 | 4000.077 | 4000 | 0.001925% | OK
with 100mohm resistor @ 400mA range
Freq (Hz) | Zreal (Ω) | Zimag (Ω) | Zmod (Ω) | Zphase (°) | Pass
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | OK
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | OK
0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | OK
with 10mohm(57.367nH) resistor @ 2A range
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | OK
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | OK
0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | OK
with 10mohm(57.367nH) resistor @ 400mA range
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | OK
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | OK
0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | OK
with 100mohm(52.47nH) @ 200mA range
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | OK
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | OK
0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | OK
with 100mohm(52.47nH) @ 40mA range
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | OK
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | OK
0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | OK
with 1ohm(107.241nH) @ 20mA range
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | OK
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | OK
0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | OK
with 1ohm(107.241nH) @ 4mA range
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | OK
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | OK
0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | OK
with 10ohm(1.893uH) @ 2mA range
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | OK
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | OK
0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | OK
with 10ohm(1.893uH) @ 400uA range

## #0034
S/N #IM1021060034
MODE | SET VALUE | DMM READING | ZIM READING | ERROR | PASS
DC Voltage | 10 | 10.008 | 10.009 | 0.001003 | OK
| 20 | 20.004 | 20.0041 | 6.5e-05 | OK
| 50 | 49.996 | 49.9945 | -0.001519 | OK
| 100 | 99.98 | 99.9814 | 0.001374 | OK
with 100V range ( Gain : 0.919499, Offset : 0.085193 )
DC Voltage | 100 | 101.19 | 101.2032 | 0.013158 | OK
| 200 | 202.03 | 202.0305 | 0.000482 | OK
| 500 | 504.26 | 504.2541 | -0.00594 | OK
| 1000 | 1008.07 | 1008.1144 | 0.044439 | OK
with 1000V range ( Gain : 1.001311, Offset : 0.927582)
Temperature | -50 | -50 | -49.9932 | 0.006825 | OK
| 0 | 0 | -0.01626 | -0.01626 | OK
| 50 | 50 | 49.9803 | -0.019684 | OK
| 100 | 100 | 99.9975 | -0.002548 | OK
with PT100 sensor (Gain : 1.000535, Offset : 0.124286)
Frequency | 1 | 1.0003 | 1 | 0.0265% | OK
| 10 | 10.0046 | 10 | 0.04598% | OK
| 100 | 100.0081 | 100 | 0.008099% | OK
| 1000 | 1000.022 | 1000 | 0.0022% | OK
| 4000 | 4000.04 | 4000 | 0.001% | OK
with 100mohm resistor @ 400mA range
Freq (Hz) | Zreal (Ω) | Zimag (Ω) | Zmod (Ω) | Zphase (°) | Pass
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | OK
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | OK
0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | OK
with 10mohm(57.367nH) resistor @ 2A range
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | OK
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | OK
0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | OK
with 10mohm(57.367nH) resistor @ 400mA range
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | OK
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | OK
0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | OK
with 100mohm(52.47nH) @ 200mA range
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | OK
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | OK
0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | OK
with 100mohm(52.47nH) @ 40mA range
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | OK
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | OK
0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | OK
with 1ohm(107.241nH) @ 20mA range
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | OK
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | OK
0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | OK
with 1ohm(107.241nH) @ 4mA range
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | OK
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | OK
0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | OK
with 10ohm(1.893uH) @ 2mA range
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | OK
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | OK
0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | OK
with 10ohm(1.893uH) @ 400uA range

## #0035
S/N #IM1021060035
MODE | SET VALUE | DMM READING | ZIM READING | ERROR | PASS
DC Voltage | 10 | 10.007 | 10.0084 | 0.001379 | OK
| 20 | 20.005 | 20.0052 | 0.000188 | OK
| 50 | 49.997 | 49.9961 | -0.000936 | OK
| 100 | 99.983 | 99.9833 | 0.000275 | OK
with 100V range ( Gain : 0.919478, Offset : 0.101924 )
DC Voltage | 100 | 101.21 | 101.225 | 0.014963 | OK
| 200 | 202.05 | 202.05 | -7e-06 | OK
| 500 | 504.25 | 504.2423 | -0.007664 | OK
| 1000 | 1008.06 | 1008.1163 | 0.056264 | OK
with 1000V range ( Gain : 1.00098, Offset : 1.117432)
Temperature | -50 | -50 | -49.9992 | 0.000758 | OK
| 0 | 0 | 0.002397 | 0.002397 | OK
| 50 | 50 | 49.9929 | -0.007091 | OK
| 100 | 100 | 100.004 | 0.003964 | OK
with PT100 sensor (Gain : 1.000423, Offset : 0.174156)
Frequency | 1 | 1 | 1 | 0.0014% | OK
| 10 | 10.0047 | 10 | 0.04748% | OK
| 100 | 100.006 | 100 | 0.006% | OK
| 1000 | 1000.012 | 1000 | 0.0012% | OK
| 4000 | 4000.055 | 4000 | 0.001375% | OK
with 100mohm resistor @ 400mA range
Freq (Hz) | Zreal (Ω) | Zimag (Ω) | Zmod (Ω) | Zphase (°) | Pass
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | OK
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | OK
0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | OK
with 10mohm(57.367nH) resistor @ 2A range
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | OK
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | OK
0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | OK
with 10mohm(57.367nH) resistor @ 400mA range
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | OK
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | OK
0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | OK
with 100mohm(52.47nH) @ 200mA range
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | OK
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | OK
0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | OK
with 100mohm(52.47nH) @ 40mA range
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | OK
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | OK
0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | OK
with 1ohm(107.241nH) @ 20mA range
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | OK
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | OK
0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | OK
with 1ohm(107.241nH) @ 4mA range
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | OK
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | OK
0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | OK
with 10ohm(1.893uH) @ 2mA range
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | OK
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | OK
0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | OK
with 10ohm(1.893uH) @ 400uA range

## #0036
S/N #IM1021060036
MODE | SET VALUE | DMM READING | ZIM READING | ERROR | PASS
DC Voltage | 10 | 10.008 | 10.0089 | 0.000871 | OK
| 20 | 20.005 | 20.0052 | 0.000173 | OK
| 50 | 49.998 | 49.9957 | -0.002305 | OK
| 100 | 99.983 | 99.9839 | 0.000895 | OK
with 100V range ( Gain : 0.919768, Offset : 0.097405 )
DC Voltage | 100 | 101.24 | 101.2488 | 0.008848 | OK
| 200 | 202.05 | 202.0444 | -0.005582 | OK
| 500 | 504.26 | 504.2517 | -0.008333 | OK
| 1000 | 1008.06 | 1008.1034 | 0.043359 | OK
with 1000V range ( Gain : 1.001474, Offset : 1.065506)
Temperature | -50 | -50 | -49.9812 | 0.018793 | OK
| 0 | 0 | -0.00705 | -0.00705 | OK
| 50 | 50 | 50.0184 | 0.01844 | OK
| 100 | 100 | 100.0011 | 0.001063 | OK
with PT100 sensor (Gain : 1.000498, Offset : 0.195952)
Frequency | 1 | 0.99996 | 1 | -0.0039% | OK
| 10 | 10.0005 | 10 | 0.005% | OK
| 100 | 100.0056 | 100 | 0.0056% | OK
| 1000 | 1000.001 | 1000 | 0.0001% | OK
| 4000 | 4000.086 | 4000 | 0.00215% | OK
with 100mohm resistor @ 400mA range
Freq (Hz) | Zreal (Ω) | Zimag (Ω) | Zmod (Ω) | Zphase (°) | Pass
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | OK
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | OK
0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | OK
with 10mohm(57.367nH) resistor @ 2A range
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | OK
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | OK
0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | OK
with 10mohm(57.367nH) resistor @ 400mA range
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | OK
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | OK
0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | OK
with 100mohm(52.47nH) @ 200mA range
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | OK
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | OK
0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | OK
with 100mohm(52.47nH) @ 40mA range
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | OK
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | OK
0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | OK
with 1ohm(107.241nH) @ 20mA range
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | OK
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | OK
0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | OK
with 1ohm(107.241nH) @ 4mA range
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | OK
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | OK
0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | OK
with 10ohm(1.893uH) @ 2mA range
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | OK
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | OK
0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | OK
with 10ohm(1.893uH) @ 400uA range

## #0037
S/N #IM1021060037
MODE | SET VALUE | DMM READING | ZIM READING | ERROR | PASS
DC Voltage | 10 | 10.008 | 10.0093 | 0.001344 | OK
| 20 | 20.005 | 20.0052 | 0.000225 | OK
| 50 | 49.998 | 49.9963 | -0.001718 | OK
| 100 | 99.983 | 99.9838 | 0.000794 | OK
with 100V range ( Gain : 0.919498, Offset : 0.103122 )
DC Voltage | 100 | 101.25 | 101.259 | 0.008972 | OK
| 200 | 202.1 | 202.101 | 0.000969 | OK
| 500 | 504.31 | 504.2882 | -0.021763 | OK
| 1000 | 1008.17 | 1008.2169 | 0.046931 | OK
with 1000V range ( Gain : 1.001015, Offset : 1.128145)
Temperature | -50 | -50 | -49.9841 | 0.015898 | OK
| 0 | 0 | 0.017933 | 0.017933 | OK
| 50 | 50 | 50.0088 | 0.008826 | OK
| 100 | 100 | 100.0202 | 0.020248 | OK
with PT100 sensor (Gain : 1.00044, Offset : 0.220923)
Frequency | 1 | 1.0001 | 1 | 0.0084% | OK
| 10 | 10.0013 | 10 | 0.0131% | OK
| 100 | 100.0046 | 100 | 0.0046% | OK
| 1000 | 1000.047 | 1000 | 0.0047% | OK
| 4000 | 4000.077 | 4000 | 0.001925% | OK
with 100mohm resistor @ 400mA range
Freq (Hz) | Zreal (Ω) | Zimag (Ω) | Zmod (Ω) | Zphase (°) | Pass
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | OK
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | OK
0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | OK
with 10mohm(57.367nH) resistor @ 2A range
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | OK
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | OK
0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | OK
with 10mohm(57.367nH) resistor @ 400mA range
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | OK
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | OK
0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | OK
with 100mohm(52.47nH) @ 200mA range
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | OK
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | OK
0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | OK
with 100mohm(52.47nH) @ 40mA range
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | OK
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | OK
0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | OK
with 1ohm(107.241nH) @ 20mA range
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | OK
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | OK
0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | OK
with 1ohm(107.241nH) @ 4mA range
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | OK
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | OK
0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | OK
with 10ohm(1.893uH) @ 2mA range
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | OK
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | OK
0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | OK
with 10ohm(1.893uH) @ 400uA range

## #0038
S/N #IM1021060038
MODE | SET VALUE | DMM READING | ZIM READING | ERROR | PASS
DC Voltage | 10 | 10.01 | 10.0115 | 0.001454 | OK
| 20 | 20.007 | 20.0077 | 0.000651 | OK
| 50 | 50 | 49.9984 | -0.001558 | OK
| 100 | 99.987 | 99.9879 | 0.000871 | OK
with 100V range ( Gain : 0.919903, Offset : 0.086473 )
DC Voltage | 100 | 101.26 | 101.2612 | 0.0012 | OK
| 200 | 202.05 | 202.0386 | -0.011428 | OK
| 500 | 504.28 | 504.2665 | -0.013476 | OK
| 1000 | 1008.1 | 1008.1527 | 0.052652 | OK
with 1000V range ( Gain : 1.001558, Offset : 0.941571)
Temperature | -50 | -50 | -50.0057 | -0.005669 | OK
| 0 | 0 | 0.005616 | 0.005616 | OK
| 50 | 50 | 50.0058 | 0.005772 | OK
| 100 | 100 | 99.9943 | -0.00571 | OK
with PT100 sensor (Gain : 1.000616, Offset : 0.177408)
Frequency | 1 | 1.0001 | 1 | 0.0108% | OK
| 10 | 10.0007 | 10 | 0.007299% | OK
| 100 | 99.9998 | 100 | -0.00017% | OK
| 1000 | 1000.029 | 1000 | 0.0029% | OK
| 4000 | 4000.043 | 4000 | 0.001075% | OK
with 100mohm resistor @ 400mA range
Freq (Hz) | Zreal (Ω) | Zimag (Ω) | Zmod (Ω) | Zphase (°) | Pass
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | OK
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | OK
0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | OK
with 10mohm(57.367nH) resistor @ 2A range
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | OK
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | OK
0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | OK
with 10mohm(57.367nH) resistor @ 400mA range
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | OK
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | OK
0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | OK
with 100mohm(52.47nH) @ 200mA range
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | OK
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | OK
0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | OK
with 100mohm(52.47nH) @ 40mA range
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | OK
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | OK
0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | OK
with 1ohm(107.241nH) @ 20mA range
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | OK
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | OK
0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | OK
with 1ohm(107.241nH) @ 4mA range
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | OK
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | OK
0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | OK
with 10ohm(1.893uH) @ 2mA range
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | OK
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | OK
0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | OK
with 10ohm(1.893uH) @ 400uA range

## #0039
S/N #IM1021060039
MODE | SET VALUE | DMM READING | ZIM READING | ERROR | PASS
DC Voltage | 10 | 10.009 | 10.0107 | 0.001749 | OK
| 20 | 20.006 | 20.0067 | 0.000706 | OK
| 50 | 50.001 | 49.9994 | -0.001552 | OK
| 100 | 99.988 | 99.9884 | 0.000437 | OK
with 100V range ( Gain : 0.919379, Offset : 0.085743 )
DC Voltage | 100 | 101.23 | 101.2363 | 0.006349 | OK
| 200 | 202.04 | 202.0202 | -0.019803 | OK
| 500 | 504.26 | 504.2285 | -0.031474 | OK
| 1000 | 1008.07 | 1008.1177 | 0.047706 | OK
with 1000V range ( Gain : 1.001037, Offset : 0.931269)
Temperature | -50 | -50 | -49.9932 | 0.006849 | OK
| 0 | 0 | -0.016246 | -0.016246 | OK
| 50 | 50 | 49.9803 | -0.019706 | OK
| 100 | 100 | 99.9974 | -0.002635 | OK
with PT100 sensor (Gain : 1.000553, Offset : 0.186767)
Frequency | 1 | 1.0003 | 1 | 0.0334% | OK
| 10 | 10.0036 | 10 | 0.03609% | OK
| 100 | 100.0031 | 100 | 0.0031% | OK
| 1000 | 1000.006 | 1000 | 0.0006% | OK
| 4000 | 4000.083 | 4000 | 0.002075% | OK
with 100mohm resistor @ 400mA range
Freq (Hz) | Zreal (Ω) | Zimag (Ω) | Zmod (Ω) | Zphase (°) | Pass
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | OK
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | OK
0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | OK
with 10mohm(57.367nH) resistor @ 2A range
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | OK
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | OK
0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | OK
with 10mohm(57.367nH) resistor @ 400mA range
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | OK
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | OK
0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | OK
with 100mohm(52.47nH) @ 200mA range
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | OK
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | OK
0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | OK
with 100mohm(52.47nH) @ 40mA range
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | OK
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | OK
0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | OK
with 1ohm(107.241nH) @ 20mA range
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | OK
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | OK
0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | OK
with 1ohm(107.241nH) @ 4mA range
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | OK
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | OK
0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | OK
with 10ohm(1.893uH) @ 2mA range
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | OK
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | OK
0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | OK
with 10ohm(1.893uH) @ 400uA range

## #0040
S/N #IM1021060040
MODE | SET VALUE | DMM READING | ZIM READING | ERROR | PASS
DC Voltage | 10 | 10.011 | 10.0111 | 9.5e-05 | OK
| 20 | 20.009 | 20.0087 | -0.000323 | OK
| 50 | 50.003 | 50.0032 | 0.000197 | OK
| 100 | 99.996 | 99.9965 | 0.00052 | OK
with 100V range ( Gain : 0.920262, Offset : 0.10199 )
DC Voltage | 100 | 101.18 | 101.1818 | 0.001845 | OK
| 200 | 202 | 201.9838 | -0.016205 | OK
| 500 | 504.22 | 504.1893 | -0.030672 | OK
| 1000 | 1008.03 | 1008.0863 | 0.056324 | OK
with 1000V range ( Gain : 1.001829, Offset : 1.116102)
Temperature | -50 | -50 | -50.0025 | -0.002515 | OK
| 0 | 0 | 0.011964 | 0.011964 | OK
| 50 | 50 | 50.0153 | 0.0153 | OK
| 100 | 100 | 100.007 | 0.006983 | OK
with PT100 sensor (Gain : 1.000689, Offset : 0.215005)
Frequency | 1 | 1.0002 | 1 | 0.0155% | OK
| 10 | 10.0054 | 10 | 0.05417% | OK
| 100 | 100.014 | 100 | 0.014% | OK
| 1000 | 1000.025 | 1000 | 0.0025% | OK
| 4000 | 4000.071 | 4000 | 0.001775% | OK
with 100mohm resistor @ 400mA range
Freq (Hz) | Zreal (Ω) | Zimag (Ω) | Zmod (Ω) | Zphase (°) | Pass
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | OK
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | OK
0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | OK
with 10mohm(57.367nH) resistor @ 2A range
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | OK
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | OK
0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | OK
with 10mohm(57.367nH) resistor @ 400mA range
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | OK
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | OK
0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | OK
with 100mohm(52.47nH) @ 200mA range
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | OK
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | OK
0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | OK
with 100mohm(52.47nH) @ 40mA range
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | OK
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | OK
0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | OK
with 1ohm(107.241nH) @ 20mA range
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | OK
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | OK
0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | OK
with 1ohm(107.241nH) @ 4mA range
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | OK
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | OK
0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | OK
with 10ohm(1.893uH) @ 2mA range
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | OK
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | OK
0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | OK
with 10ohm(1.893uH) @ 400uA range