## IM1021060034
S/N #IM1021060034
MODE | SET VALUE | DMM READING | ZIM READING | ERROR | PASS
DC Voltage | 10 | 10.008 | 10.009 | 0.001003 | OK
| 20 | 20.004 | 20.0041 | 6.5e-05 | OK
| 50 | 49.996 | 49.9945 | -0.001519 | OK
| 100 | 99.98 | 99.9814 | 0.001374 | OK
with 100V range ( Gain : 0.919499, Offset : 0.085193 )
DC Voltage | 100 | 101.19 | 101.2032 | 0.013158 | OK
| 200 | 202.03 | 202.0305 | 0.000482 | OK
| 500 | 504.26 | 504.2541 | -0.00594 | OK
| 1000 | 1008.07 | 1008.1144 | 0.044439 | OK
with 1000V range ( Gain : 1.001311, Offset : 0.927582)
Temperature | -50 | -50 | -49.9932 | 0.006825 | OK
| 0 | 0 | -0.01626 | -0.01626 | OK
| 50 | 50 | 49.9803 | -0.019684 | OK
| 100 | 100 | 99.9975 | -0.002548 | OK
with PT100 sensor (Gain : 1.000535, Offset : 0.124286)
Frequency | 1 | 1.0003 | 1 | 0.0265% | OK
| 10 | 10.0046 | 10 | 0.04598% | OK
| 100 | 100.0081 | 100 | 0.008099% | OK
| 1000 | 1000.022 | 1000 | 0.0022% | OK
| 4000 | 4000.04 | 4000 | 0.001% | OK
with 100mohm resistor @ 400mA range
Freq (Hz) | Zreal (Ω) | Zimag (Ω) | Zmod (Ω) | Zphase (°) | Pass
10 | 0.009991 | 1.803e-05 | 0.009991 | 0.103 | OK
1 | 0.0099863 | 4.8874e-06 | 0.0099863 | 0.028 | OK
0.1 | 0.009982 | 1.0643e-05 | 0.009982 | 0.061 | OK
with 10mohm resistor @ 2A range
10 | 0.099944 | 1.7733e-05 | 0.099944 | 0.01 | OK
1 | 0.099957 | 3.0735e-06 | 0.099957 | 0.002 | OK
0.1 | 0.099942 | 1.4525e-05 | 0.099942 | 0.008 | OK
with 100mohm @ 200mA range
10 | 0.99796 | -7.2341e-05 | 0.99796 | -0.004 | OK
1 | 0.99791 | -7.7435e-05 | 0.99791 | -0.004 | OK
0.1 | 0.99795 | 5.2448e-05 | 0.99795 | 0.003 | OK
with 1ohm @ 20mA range
10 | 9.9965 | -0.0023113 | 9.9965 | -0.013 | OK
1 | 9.9965 | -0.001394 | 9.9965 | -0.008 | OK
0.1 | 9.996 | 0.0013527 | 9.996 | 0.008 | OK
with 10ohm @ 2mA range