## IM2000011445
S/N #IM2000011445
MODE | SET VALUE | DMM READING | ZIM READING | ERROR | PASS
DC Voltage | 10 | 10.005 | 10.0068 | 0.001756 | OK
| 20 | 20.001 | 20.0002 | -0.000819 | OK
| 50 | 49.995 | 49.992 | -0.003049 | OK
| 100 | 99.985 | 99.9866 | 0.001626 | OK
with 100V range ( Gain : 0.919745, Offset : 0.147835 )
DC Voltage | 100 | 101.28 | 101.3184 | 0.038444 | OK
| 200 | 202.23 | 202.2426 | 0.012584 | OK
| 500 | 504.77 | 504.7604 | -0.009629 | OK
| 1000 | 1009.13 | 1009.1541 | 0.024054 | OK
with 1000V range ( Gain : 1.000945, Offset : 1.627645 )
Temperature | -50 | -50 | -49.9932 | 0.006837 | OK
| 0 | 0 | 0.014978 | 0.014978 | OK
| 50 | 50 | 50.012 | 0.012005 | OK
| 100 | 100 | 99.9974 | -0.002592 | OK
with PT100 sensor (Gain : 1.000544, Offset : 0.155526 )
Freq (Hz) | Zreal (Ω) | Zimag (Ω) | Zmod (Ω) | Zphase (°) | Pass
10 | 0.0099838 | 1.4995e-05 | 0.0099838 | 0.086 | OK
1 | 0.0099895 | -2.5585e-05 | 0.0099895 | -0.147 | OK
0.1 | 0.010063 | -0.00024443 | 0.010066 | -1.391 | NOK
with 9.987261mohm(84.638nH) resistor @ 2A range
10 | 0.099929 | 2.011e-05 | 0.099929 | 0.012 | OK
1 | 0.099937 | -2.294e-05 | 0.099937 | -0.013 | OK
0.1 | 0.10001 | -0.00019827 | 0.10001 | -0.114 | OK
with 99.952mohm(84.638nH) @ 200mA range
10 | 0.99793 | -0.00011153 | 0.99793 | -0.006 | OK
1 | 0.99783 | -1.8744e-05 | 0.99783 | -0.001 | OK
0.1 | 0.99802 | 7.8374e-05 | 0.99802 | 0.004 | OK
with 0.997961ohm(84.638nH) @ 20mA range
10 | 9.9985 | -0.0024152 | 9.9985 | -0.014 | OK
1 | 9.9992 | -0.00093193 | 9.9992 | -0.005 | OK
0.1 | 9.9996 | 0.0026826 | 9.9996 | 0.015 | OK
with 9.999115ohm(84.638nH) @ 2mA range